受理编号：0147-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 苏州胜信光电科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 总师办 | 光纤多参数测试系统 | OFM1701 | OS01-2 | U=0.020 dB/km k=2 | 标准光纤 衰减：≤0.008dB/km 截止波长：4.0nm k=2 | 中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心 | 2020.4.15 | √ |
| 总师办 | 光纤带几何参数测试系统 | FRG-2 | OS01-4 | / | 鉴别率板 0.5μm, k=2.8 | 中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心 | 2020.4.26 | √ |
| 总师办 | 电子万能试验机 | KY-8000A-5000N | SX10-006 | 1级 | 数显式标准测力仪 0.1级 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2020.6.29 | √ |
| 总师办 | 耐压绝缘测试仪 | JN-6000 | SX10-008 | 5级 | 高压电压表0.5级 电子秒表 MPE：±0.5s/d | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2019.11.18 | √ |
| 总师办 | 差式扫描量热仪 | DSC-100 | SX16-002 | ±0.1℃ | 热分析标准物质In,熔化温度u =0.26℃ k=2 热分析标准物质 Zn ,熔化温度u =0.60℃ k=2, 熔化热 u =1.3J/g k=2 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2019.11.18 | √ |
| 总师办 | 数显卡尺 | （0-150）mm | H1 | ±0.02mm | 量块 4等 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2019.11.18 | √ |
| 总师办 | 光时域反射仪 | FTB-720 | OS01-6 | 波长1550nm 衰减：偏差0.005 dB/km | 标准光纤 衰减：U=0.011dB/km 截止波长：4.0nm k=2 | 中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心 | 2020.4.7 | √ |
| 总师办 | 压力表 | Y-100Z/（0-1.6MPa） | SX11-1001 | 2.5级 | 精密压力表 0.4级 | 苏州市计量测试院 | 2020.3.27 | √ |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准；送到中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心、苏州赛宝校准技术服务有限公司、苏州市计量测试院。查 8份测量设备校准证书、检定证书, 全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年8月7日至8月8日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |