编     号：0147-2020

现场审核记录二

客户名称：苏州胜信光电科技有限公司

审核员：      王晓巍                        审核日期：2020年8月7日 - 8月8日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量 职能 | 企业规定了总师办为计量职能部门，明确规定了最高管理者6项及管理者代表7项计量职能。询问技术部、质检部、生产部、采购部、销售部等相关人员，基本清楚自己的工作职责。 |  | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 总师办 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ |  | 5.2 以顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了31个重要测量过程。 |  | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 总师办 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3 质量 目标 |  | 企业编制的Q/SS G002-2020《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及六项质量目标，目标可测量，并已分解到各部门。编制目标检查表，每年由总师办负责对质量目标和各部门分目标的定期检查和统计，考核均达标。 | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 总师办 | 否 |
| 4 | 程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1 程序 |  | 企业编制的 19个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查：产品执行标准YD/T 901-2018 《通信用层绞填充式室外光缆》，现行有效、受控。 | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？ |  | 6.2.2 软件 |  | 企业编制的Q/SS G003-19-2020《测量软件管理控制程序》规定了生产部负责对测量软件管理的归口管理部门。企业现有测量软件4套。分别为WED操作系统，所配设备着色机；CLS操作系统，所配设备套塑机；运行操作系统，所配设备成缆机；90护套操作系统，所配设备护套挤塑机。 | 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3 记录 |  | 企业编制了Q/SS G003-02-2020《记录控制程序》，总师办为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 查：来料检验 名称：金属复合带，供货单位为吴江民福电缆附件厂，检验项目为抗拉强度、断裂伸长率、剥离强度、宽度、厚度，检验日期2020.7.23,检验员为钱伟民，检验结论均为合格。 名称：光缆用缆膏，供货单位为上杭鑫昌龙实业有限公司，检验项目为外观、锥入度、点滴、氧化诱导期、吸水时间；表单编号QR-ZJ-012C,检验员：钱伟民，检验结论均为合格。 查：生产过程记录 产品名称：套管，型号GYTA-6B1.3,套管盘号X2007-C10725-3,绿管，检验项目为，外观、壁厚、外表光洁度、套管内光纤余长、1550衰减常数、1310衰减常数等，检测员：宋伟，检验日期：2020年7月20日，检测结果：合格。 查产品工序：SZ光缆成缆，型号GYTA-24B1.3，盘号X2008-C11775L, 检验项目为，成缆外径、成缆节距、扎纱缠绕节距、1550衰减常数、1310衰减常数等，检测员：张月丽，检验日期：2019年7月31日，检测结果：合格。 查：成品出厂检验记录 产品名称：通信用层绞填充式室外光缆，型号GYTA53-24B1.3，批号X2004-C03683L,总数量12公里，出厂编号：20190502，YD/T 901-2018 《通信用层姣填充式室外光缆》，试验结果均合格。 查：第三方检测报告 报告编号（2019）委 字 L 类第059号，产品名称为：层绞填通信用室外光缆，委托单位：江苏省质量技术监督通信产品质量检验站，规格型号：GYTA-6B1.3,抽样基数8盘，样品数量1盘 ，抽样日期2019年10月24日，检测依据YD/T 901-2018 《通信用层姣填充式室外光缆》，检验检测日期2019.10.25--2019.11.28,检验检测项目为光纤特性，光缆机械性能，光缆环境性能等，检验检测结果均合格。 | 技术部 质检部 生产部 采购部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了Q/SS G003-07-2020 《测量设备确认标识控制程序》，编制了Q/SS G003-05-2020《测量设备控制程序》，编制了Q/SS G003-09-2020《测量环境和数据修正控制程序》，程序中规定总师办为测量设备计量确认标识的归口管理；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理。 企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定和校准等过程；建立了测量设备台账，分为A、B类，包含本厂编号、出厂编号、器具名称、规格型号、制造厂、测量范围、精度等；共有31台套，均处于有效的校准状态， 检查质检部检测室使用的出厂编号970505，型号WDW-50电子万能试验机，未按照企业的《测量设备确认标识控制程序》的要求将张贴的“合格证”标识转换成 “计量确认合格证”。 不符合标准的6.2.4标识的要求。 查：本厂编号OS01-2，名称：光纤多参数测试系统，规格型号OFM1701，校准日期2020年4月15日，证书编号：G20017-2，校准单位：中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心。 查：本厂编号OS01-7，名称：熔接机 ，规格型号FSM-40S，校准日期2019年11月18日，证书编号：SW1812092295-001，校准单位：苏州赛宝校准技术服务有限公司。 | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 | 次要不符合项 02 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的Q/SS G003-10-2020《外部供方控制程序》规定了采购部负责测量设备外部供方的选择、评价等质量控制。编制了《测量设备外部供方一览表》，《委托服务机构一览表》，《供方调查评价表》，《外服务方评价表》等。抽查其中对提供计量校准报告的中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，符合要求。 |  | 采购部 总师办 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 |  | 企业编制的Q/SS G003-06-2020《测量设备计量确认控制程序》，规定了质检部负责测量设备计量确认的实施，编制了《测量设备年度计量确认计划》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了检定校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 |  | 企业编制的Q/SS G003-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》中规定了总师办对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。 |  | 质检部 生产部 总师办 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 |  | 编制了Q/SS G003-05-2020《测量设备管理控制程序》，规定了测量设备的配置策划，采购和供方评审，测量设备使用和维护等。目前企业没有需要封印的测量设备。 |  | 质检部 生产部 总师办 | 否 |
| 12 | 测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ | 7.2.3测量过程的实现 7.2.4测量过程的记录 |  | 企业编制了Q/SS G003-11-2020 《测量过程设计和实现控制程序》中规定了质检部和生产部负责选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程；质检部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析。对测量过程的策划、设计、实现，监视、失控原因分析、纠正和预防措施做了规定。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。 按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。 抽查一个高控重要过程---衰减常数测量。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3 测量不确定度 |  | 企业编制的Q/SS G003-12-2020 《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了衰减常数测量不确定度评定报告，见附件。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 14 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 |  | 企业编制的Q/SS G003-13-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定总师办负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由销售部负责汇总和分析；2020年1月15日至2020年1月25日，共对10家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为94.58%。满意度符合公司目标要求。 |  | 总师办 销售部 | 否 |
| 15 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了Q/SS G003-15-2020《审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；质检部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查衰减常数检测过程的的监视记录，详见附件： 衰减测量过程监视记录及控制图。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 16 | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了Q/SS G003-14-2020《不合格品控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正；不合格测量过程的控制；不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、以及不合格测量过程。 |  | 质检部 生产部 | 否 |
| 17 | 如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 |  | 企业编制的Q/SS G003-17-2020《纠正和预防措施管理程序》，规定了总师办是测量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门。根据内审、管理评审和顾客满意度调查及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。 |  | 质检部 生产部 总师办 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 |  | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位，企业的强检计量器具一只用于安全防护的压力表，在有效期内使用，无定量包装产品。 |  | 技术部 质检部 生产部 采购部 销售部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 |  | 企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的水表和电表的消耗数值。一年度所用电、水年耗214.63吨标煤，不是重点耗能企业。 |  | 总师办 | 否 |
| 20 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 |  | 查企业在用2台叉车，场车牌号：厂内苏 ET4760,报告编号为WJ-CD-2020-01028；场车牌号：厂内苏 ET307，报告编号为WJ-CD-2020-01029,上述2台检验日期均为2020年3月4日，检验结果为合格；建议下次检验日期均为2021年3月，检验单位为江苏省特种设备安全监督检验研究院。 查特种设备安全管理和作业人员证，持证人：潘祥文，证件编号：320823196803020292，发证机关为苏州市吴江区市场监督管理局，有效期自2020年1月至2023年12月。 查安全阀校验报告：型号为A27W-16T DN20, 类型为弹簧式， 采用离线校验方法，报告编号：SZZTA-2RX-01518-2020,校验机构为苏州中特安安全阀检测研究有限公司，校验员浦一顺，校验日期2020年3月26日，下次校验日期为2021年3月25日。校验结果为合格。 厂界环境噪声小，对周边无影响。 |  | 总师办 | 否 |