[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

编   号：0081-2018-2020
审核员现场审核记录(二)

企业名称：阜宁县宏达石化机械有限公司
审核员：  李政阳                               审核日期：2020年8月4日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业2台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

7.3.2溯源性
	抽查车间编号AB160806159游标卡尺校准日期2019.12.25有效期至2021.7.30 ；抽查编号9112484洛氏硬度计 有效期至20217.30，计量确认合格标齐全、完好，证书与测量设备台账信息一致，详见《测量设备溯源抽查表》。
	技术与服务部、质管部、生产与市场部（制造中心）
	否

	2
	抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计

量确认


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业将关键测量过程：橡胶密封件硬度检测过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制.出厂检定企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。使用的测量设备均已检定、校准和验证，验证方法正确，符合要求。详见《计量要求导出与计量验证记录表》。 
企业暂无验证不合格测量设备。
	技术与服务部、质管部、生产与市场部（制造中心）
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	查：企业对已识别高度控制的关键测量过程橡胶密封件硬度检测过程，查看了《橡胶密封件硬度检测过程控制规范》，测量过程在受控条件进行，测量过程有效控制、监视，记录、监视控制图齐全，完整，见附页：测量过程监视统计记录表及监视控制图。
	技术与服务部、质管部、生产与市场部（制造中心）
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	对关键测量过程橡胶密封件硬度检测过程进行了测量不确定度评定。查：橡胶密封件硬度检测过程测量不确定度的评定方法和结果正确。详见附件《测量不确定度评定报告》。
	技术与服务部、质管部、生产与市场部（制造中心）
	否

	5
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	查《橡胶密封件硬度检测记录表》，对测量设备计量确认过程及测量过程按照计划频次进行均按照企业建立的《橡胶密封件硬度检测过程控制规范》文件规定要求的频次进行了持续监视，监视方法及监视记录可靠。
	质管部
	否

	6
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	质检部负责建立测量设备合格供方名录，对提供服务具备相应资质的资质及授权范围的扬州市天域计量测试有限公司和江苏大公计量校准技术有限公司作出评价，满足要求。
	质管部
办公室
	否

	7
	企业配备的能源计量器具是否满足标准要求？ 
	GB17167-2006
	企业规模较小，进厂电能表、水表均由相关国家部门安装，符合要求。企业主要耗能为电，水， 2019年全年总用水949吨，用电247914千瓦时，不是重点耗能企业。企业的能源计量器具均由供电、供水公司管理，包括按周期检定/校准。
	办公室
	否

	  8
	安全、环保管理
	
	环保管理：编号为HK200420FO的检测报告对企业的土壤成分进行检测，检测结果符合要求，查报告编号天宇（环委）检字第（1910007）号检测报告显示企业噪声也符合国家法律法规要求。
安全管理：企业共四台桥式起重机，检查了定期检验报告，由江苏省特种设备安全监督检验研究院定期检验，满足要求。
	办公室
	  否


 2 / 3

