编号：0150-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | | | | | 审核员 | 刘复荣 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量  设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管办 | 标准膜片 | 1908012 | 3cm×3cm | U=0.010mg*,k*=2 | 砝码：E2等级 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.7.1 | √ |
| 质管办 | 低温恒温槽 | 5090627YBK | THD-3010 | U=0.2℃,*k*=2 | 温湿度场巡检仪 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.5.6 | √ |
| 质管办 | 电子秒表 | T-3 | E7-2Ⅱ | MPEV:0.5s | 秒表检定仪 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.6.30 | √ |
| 质管办 | 电子天平 | 37001095 | ESE6.6S-000-DF | 1级 | 砝码：E2等级 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2019.8.22 | √ |
| 质管办 | 精密真空表 | A07103320 | （-0.1~0）MPa | 0.4级 | 双活塞式压力真空机 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.6.19 | √ |
| 质管办 | 绝缘电阻测试仪 | 995349732 | VC60B+ | Urel=2.2%,*k*=2 | 绝缘电阻表检定装置 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.6.1 | √ |
| 质管办 | 智能电子皂膜流量计 | 161004204 | TH-ZM8 | 1.0级 | 钟罩式气体流量标准装置 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2018.11.09 | √ |
| 质管办 | 空气质量流量计 | 06D3240E | 720CA | Urel=2%,*k*=2 | 流量校准仪 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2019.9.6 | √ |
| 质管办 | 数字温湿度计 | 02040990/102 | Testo 635-2 | 温度U=0.2℃,*k*=2  湿度U=1.4%,*k*=2 | 精密露点仪 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.7.2 | √ |
| 质管办 | 游标卡尺 | QC176400 | （0~200）mm | ±0.03mm | 量块 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2019.10.11 | √ |
| 生产办 | 便携式粉尘校准仪 | 111309022 | TH-BQX3型 | Urel=2%,*k*=2 | 钟罩式气体流量标准装置 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.4.28 | √ |
| 生产办 | 补偿微压计 | 201210002 | YJB-2500 | 2等 | 补偿微压计 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2019.5.5 | √ |
| 生产办 | 电子天平 | 35391197 | SQP QUINTIX125D-ICN | 1级 | 砝码：2等 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.7.17 | √ |
| 生产办 | 过程仪表检验仪 | 140658 | 726 | U=0.4℃,*k*=2  U=0.1Ω,*k*=2 | 热工多产品校准器 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2019.5.7 | √ |
| 生产办 | 数字常温仪 | C120412563 | UT325 | U=0.3℃,*k*=2 | 多功能温度检验仪 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.1.20 | √ |
| 生产办 | 压力校准仪 | 201104007 | TH-J2 | U=0.02%FS,*k*=2 | 现场全自动压力校验仪 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2020.5.6 | √ |
| 审核综合意見：  该企业已建立了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中16件计量器具的检定/校准证书，其检定/校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。审核中发现：本溯源表中“低温恒温槽”等13个测量设备的检定/校准证书中，没有给出本次检  定/校准使用的主要计量器具的准确度等级信息，建议企业与湖北省计量测试技术研究院沟通完善。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年7月27日至2020年7月28日  98bfa14354443b3165fbbf54f3f0042  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |