## 监控记录
附录C1： 二氧化硫分析仪气密性检测过程控制监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 二氧化硫分析仪气密性 检测过程 |  |  | 气密性 |  |  | 当仪器负压20kpa时, 1min内负压变化应≤1kpa |  | 最大允许误差 |  | ±0.17kPa
测量设备 |  | 精密真空表 |  |  | 测量范围 |  | （-0.1~0）MPa |  |  | 最大允许誤差 |  | ±0.08kPa
核查标准 |  |  |  |  | 被测二氧化硫分析仪
日 期： |  | 2020-04-02 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 2020-06-09 | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-17 | 2020-07-24
测 量 值 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
| 2 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28
| 3 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.28
| 4 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27
| 5 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
平均值(X) |  | 0.286 | 0.28 | 0.282 | 0.278 | 0.278 | 0.276 | 0.27 | 0.274 | 0.278 | 0.276 | 0.276 | 0.278
全距（R) |  | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
| X | 2020-04-02: 0.27767; 2020-04-23: UCLx=X+A2R; 2020-05-15: 0.28824; 2020-06-09: A2; 2020-06-19: 0.577; 2020-07-03: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-04-02: 0.018333; 2020-04-23: LCLx=X-A2R; 2020-05-15: 0.26709; 2020-06-09: D3; 2020-06-19: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.038757 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767 | 0.27767
UCLx |  | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824 | 0.28824
LCLx |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709
R均值 |  | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333 | 0.018333
UCLr |  | 0.038757 | 0.038757 | 0.038757 | 0.038757 | 0.038757 | 0.038757 | 0.038757 | 0.038757 | 0.038757 | 0.038757 | 0.038757 | 0.038757
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-06-19: 审核：