编     号：0150-2020

现场审核记录

企业名称：_武汉天虹环保产业股份有限公司_

审核员：____ ___________________

审核日期： 2020年07月27日 上午至2020年07月28日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理李虹杰赋予总工办为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 企业已识别出了主要产品TH-2001H 化学发光法氮氧化物分析仪、TH-2002H 紫外荧光法二氧化硫分析仪、TH-2000PMb 双通道大气颗粒物监测仪等的测量过程48个，包括《二氧化硫分析仪气密性检测过程》、《颗粒物检测仪时钟误差检测过程》等5个关键测量过程、36个重要测量过程，7个一般测量过程。企业已将360台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量过程的识别及控制、测量设备的有效性管理方法等方面还需要进一步的提高。企业希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 总工办 质管办 技术研发部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了THHYCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》和THHYCL-CXWJ(01-20) -2020《程序文件》，覆盖标准的全部要素。 企业已在质量手册和程序文件中，规定了企业计量职能机构是总工办，并规定了总经理6项、管理者代表8项职能和总工办17条计量管理职责。 | 管理者代表 总工办 质管办 采购仓储部 技术研发部 营销总部 人力资源部 生产办 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽查企业在2020年5月份共发出客户满意度调查表外部顾客4张，内部顾客8份，顾客满意度为98.33%，企业未收到投诉。 技术研发部、营销总部、质管办部等部门均已识别顾客的测量要求，总工办组织导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查《二氧化硫分析仪气密性检测过程计量要求导出和计量验证记录》、《颗粒物检测仪时钟误差检测过程计量要求导出和计量验证记录》,计量要求导出和计量验证记录等记录，符合要求。 | 管理者代表 技术研发部 总工办 营销总部 生产办 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业THHYCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标4项，质量目标与计量方针一致。 查《2020年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业7个部门进行分解。符合要求。查THHYCL-BG-2005《2020年测量管理体系质量目标完成报告》，已对2020年4月至7月质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理者代表 总工办 质管办 生产办 营销总部 技术研发部 采购仓储部 人力资源部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查THHYCL-JH-2006《2020年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2020年7月10日开展测量管理体系管评会议。 查输入报告8份，包括《2020年测量管理体系运行情况报告》、《2020年服务客户及投诉情况报告》、《2020年质量方针目标完成情况报告》等，覆盖了企业测量管理体系运行、质量目标、供方管理、溯源性、测量过程控制及客户满意等情况。 查THHYCL-BG-2012《2020年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由管理者代表范新峰主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。会议对企业测量体系目前存在的测量过程识及测量过程管控的有效性、内审员及检测人员培训等方面的问题，制定了整改措施并落实了责任部门。 | 管理者代表 管理层 总工办 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业THHYCL-CXWJ05-2020《资源管理程序》，规定了总经理、管代、7个部门及各类计量人员的职责。 查THHYCL-JH-2002《2020年测量管理体系培训计划表》，培训内容有两项，查计划2020年4月7日的“质量手册、程序文件宣贯”项目，计划参培人员20人，查该培训项目的《公司培训实施计划书》和 《培训签到表》各1份，培训完成时间为2020年4月12日，参培人员20人，与计划相符。 查培训项目“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”的《培训评价表》1份，培训时间为2020年4月12日，已完成培训结果评价。抽查参培人员倪四元、周洁试卷2份，已完成答卷。抽查《2020年度培训台账》，企业制定的涉及测量管理体系的培训计划共两项，均已完成。 | 人力资源部 总工办 质管办 人力资源部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业已编写了THHYCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》和编制了THHYCL-CXWJ(01-20)-2020《程序文件》，覆盖标准的全部要素。发布时间为2020年04月01日，实施时间为2020年04月01日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽查《质量文件台账》中已登记的技术标准3个，为: GB/T3095-2012《环境空气质量标准》，HJ 193-2013《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》，JJG 801-2004《化学发光法氮氧化物分析仪检定规程》等技术标准均受控有效。 查THHYCL-JL-007《外来文件目录，国家标准》1份，已对JJG 801-2004《化学发光法氮氧化物分析仪检定规程》等直接应用文件进行登记入账，符合要求。 查质管部提供使用的受控文件JJG 801-2004《化学发光法氮氧化物分析仪检定规程》已受控。查《质量文件使用发放管理档案》，无该文件发放接收信息。不符合认证审核准则条款 “6.2.1程序”的要求。 | 总工办 技术研发部 质管办 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业THHYCL-CXWJ10-2020《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由总工办负责测量设备全过程管理。 查企业已将360台测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。查台账中计量编号为141414017373的“电子天平”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。 查企业《测量设备台账》台账中， “标准膜片”，台账中登记的校准日期为2020年07月01日，查该测量设备校准证书编号为（2020LX01310111），校准机构“湖北省计量测试技术研究院”，校准证书信息和台账相符。 | 总工办 质管办 生产办 采购仓储部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业THHYCL-CXWJ12-2020《外部供方管理程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 查THHYCL-JL-035《合格供方台账（检测设备）》，入账的测量设备主要供方为7家。抽查THHYCL-JL-033《测量设备供方资质调查评价表》2份，测量设备供应商为“青岛华青集团有限公司”、“常州市成丰流量仪表有限公司”，供应的测量设备压力仪表、流量仪表，抽查《检测设备供方评价表》，企业已对上述2家测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查THHYCL-JL-035《合格供方台账（校准服务）》，入账的主要供方为1家，“湖北省计量测试技术研究院”，计量检定授权证书号：（国）法计（2017）01028。抽查THHYCL-JL-037《检定校准服务供方资质调查评价表》1份，已对校准服务方“湖北省计量测试技术研究院”的资质和能力完成了评价。查THHYCL-JL-037《检定校准服务供方评价表》1份。已对“湖北省计量测试技术研究院”的服务质量资质符合要求。 | 采购仓储部 总工办 质管办 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了THHYCL-CXWJ13-2020《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照THHYCL-CXWJ09-2020《标识管理程序》，对体系内的测量设备，都已进行了检定/校准。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程使用的测量设备进行了检测参数的计量确认，符合要求。 抽查编号202001的《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称“颗粒物检测仪时钟误差检测过程”，使用的测量设备为“电子秒表”，依据的标准为“Q/WTH70-2018 TH-2000PM 系列大气颗粒物浓度检测仪”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 抽查电子秒表校准证书，证书编号为2020DW02310499,校准日期为2020年6月30日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的主要测量标准，满足要求。 | 总工办 技术研发部 质管办 生产办 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了THHYCL-CXWJ14-2020《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查THHYCL-GF-202003《测量设备周期间隔规定》，已规定了周期间隔要求。抽查《测量设备台账》中，质管室使用的出厂编号为9890141288的“顶空气相色谱仪”，台账中规定的计量间隔为12月，查其校准证书,上次校准日期为2019年12月04日。查此校准证书上“3.建议下次校准为2020年12月03日”。台账中周期间隔与校准证书相符。 查企业暂时无需要调整间隔的测量设备。 | 总工办 质管办 生产办 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了THHYCL-CXWJ10-2020《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质管办 生产办 总工办 采购仓储部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了THHYCL-CXWJ15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程48个，其中关键测量过程5个，重要测量过程36个，一般测量过程7个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查THHYCL-GF-202001《二氧化硫分析仪气密性检测过程控制规范》、THHYCL-GF-202002《颗粒物检测仪时钟误差检测过程控制规范》2份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 技术研发部 总工办 生产办 质管办 采购仓储部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制THHYCL-CXWJ16-2020《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了《二氧化硫分析仪气密性检测过程不确定度评定报告》、《颗粒物检测仪时钟误差检测过程不确定度评定报告》2份，方法正确。见附件A《二氧化硫分析仪气密性检测过程不确定度评定报告》、《颗粒物检测仪时钟误差检测过程不确定度评定报告》。 | 总工办 技术研发部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了THHYCL-CXWJ17-2020《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。企业的测量设备委外服务方1家为 “湖北省计量测试技术研究院”，计量检定授权证书号：（国）法计（2017）01028。 抽查测量设备“游标卡尺”，计量编号为QC176400,查其检定证书上检定日期为2019年10月11日，溯源机构为“湖北省计量测试技术研究院”，符合要求。随机抽查16台测量设备检定校准证书，使用的计量标准符合要求，检测结果填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 管理者代表 总工办 采购仓储部 生产办 质管办 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程《二氧化硫分析仪气密性检测过程控制监视分析表及控制图》、《颗粒物检测仪时钟误差检测过程控制监视分析表及控制图》2份，在监控中使用了统计技术。见附录C。 | 管理者代表 总工办 生产办 技术研发部 质管办 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为THHYCL-JL-2004《2020年测量管理体系内部审核工作计划》，于2020年7月1日-2日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表范新峰参与审核，对企业的主管领导、7个部门及生产车间进行了全要素的审核，出具了THHYCL-BG-2002《2020年测量管理体系内部审核报告》。 查《不符合报告》2份，发现的1个不符合项属于次要不符合项，涉及责任部门是质采购仓储部，涉及标准条款为“6.3.1、6.4”。查制定了《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》，已进行原因分析，规定限期整改完成时间。查《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2020年7月8日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 总工办 采购仓储部 营销总部 生产办 人力资源部 技术研发部 质管办 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了THHYCL-CXWJ18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查《二氧化硫分析仪气密性检测过程高度控制有效性确认记录》、《颗粒物检测仪时钟误差检测过程高度控制有效性确认记录》2份，已进行持续监控。 | 管理者代表 总工办 生产办 技术研发部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了THHYCL-CXWJ19-2020《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2020年7月1日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 查《测量设备台账》中编号为E7-II-002的电子秒表，该表的使用状态标注为“停用”，查电子秒表有停用标识，停用日期为2020年6月23日，查《测量设备停用申请表》，停用原因“检定不合格停止使用”。测量设备台账中管理状态与实际管理相符。 | 管理者代表 总工办 采购仓储部 生产办 质管办 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了THHYCL-CXWJ20-2020《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查THHYCL-JH-2005《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》和THHYCL-BG-2003《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理者代表 总工办 技术研发部 生产办 质管办 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。 企业测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查文件编号为Q/WTH39-2017《TH-890C便携式红外烟气分析仪》的企业标准中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 技术研发部 采购仓储部 总工办 生产办 质管办 | 否 |