编 号：0150-2020

现场审核记录

企业名称：武汉天虹环保产业股份有限公司

审核员：

审核日期： 2020年7月27日至2020年7月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了THHYCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。询问质管办周洁，清楚本部门及自己的职责。 | 总工办 生产办 质管办 人力资源部 技术研发部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了THHYCL-CXWJ06-2020《文件管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查质管办执行的检验标准Q/WTH70-201 8 TH-2000PM 系列大气颗粒物浓度检测仪，受控、现行有效。 | 生产办 总工办 质管办 技术研发部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了THHYCL-CXWJ07-2020《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。 查企业暂无检测软件。 | 质管办 生产办 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了THHYCL-CXWJ08-2020《记录管理程序》,其中规定了记录的控制要求。符合要求。 查质管办的“空气自动检测系统TH2002H型紫外荧光法二氧化硫分析仪检验记录表”1份，记录序号116；生产编号：212006034；检验项目包括“零点噪声”等共21项；主要检验设备：包括“智能电子皂膜流量计”等9台；检验依据的标准：Q/WTH21-2019;检验日期：2020年7月23日。 | 总工办 质管办 生产办 技术研发部 人力资源部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了THHYCL-CXWJ09-2020《标识管理程序》,规定了标识的控制要求。 查生产办使用的出厂编号:T-3，型号规格:E7-2Ⅱ的电子秒表已由“湖北省计量测试技术研究院”检定,证书编号：2020DW02310499，检定日期:2020年06月30日。又查《测量设备计量确认明细表》中该设备已经进行了计量确认，但没有粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款号“6.2.4标识”的要求。 | 总工办 生产办 质管办 | 不符合02 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量 设备 | 企业编制了THHYCL-CXWJ10-2020 《测量设备管理程序》、THHYCL-CXWJ13-2020《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理及溯源和受控要求。 企业有360台测量设备纳入了测量管理体系，建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查质管办器具编号：1908012；型号规格：3cm×3cm的标准膜片，已由“湖北省计量测试技术研究院”校准；校准日期：2020年07月01日；校准证书编号：2020LX01310111 查质管办使用的出厂编号:A07103320，型号规格:（-0.1~0）MPa的精密真空表已由“湖北省计量测试技术研究院”校准,证书编号：2020RG03110771，校准日期:2020年06月19日 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 总工办 生产办 质管办 采购仓储部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了THHYCL-CXWJ11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查2020年4月质管办的“温度/湿度记录表”，符合要求。 | 总工办 生产办 质管办 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量 确认 | 企业编制了THHYCL-CXWJ15-201《测量过程设计和实现控制程序》，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求。识别测量过程要素和控制限。测量过程进行了分类管理。 企业建立了THHYCL-CXWJ13-2020《计量确认管理程序》及THHYCL-CXWJ09-2020《标识管理程序》。 查出厂编号：QC176400；型号规格（0-200）mm的游标卡尺；检定证书编号：2019CD04203184；检定日期：2019年10月11日。 设备在有效检定期限内使用，满足预期使用要求。 | 质管办 生产办 技术研发部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制了THHYCL-CXWJ14-2020 《计量确认间隔管理程序》，THHYCL-CXWJ10-2020《测量设备管理程序》。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 总工办 生产办 质管办 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制了THHYCL-CXWJ10-2020《测量设备管理程序》、THHYCL-CXWJ13-2020 《计量确认管理程序》、THHYCL-CXWJ14-2 020《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 总工办 生产办 质管办 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 | 企业编制了THHYCL-CXWJ13-2020 《计量确认管理程序》及《测量过程及控制一览表》，共48个测量过程，其中5个关键过程，36个重要过程，7个一般过程。 对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中关键测量过程为：二氧化硫分析仪气密性检测过程；编制了“二氧化硫分析仪气密性检测过程控制规范”，按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查关键测量过程，即“二氧化硫分析仪气密性检测过程”的“计量确认过程验证记录表”，采用了准确度比较法进行验证，验证方法正确，符合要求。 | 总工办 技术研发部生产办 质管办 营销总部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了THHYCL-CXWJ16-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。 抽查高度控制测量过程《二氧化硫分析仪气密性检测测量不确定度评定报告》，《颗粒物检测仪时钟误差检测测量不确定度评定报告》评定方法符合要求。见附录A1《二氧化硫分析仪气密性检测过程测量不确定度评定报告》，附录A2《颗粒物检测仪时钟误差检测测量不确定度评定报告》。 | 技术研发部总工办 质管办 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备委外送检到1个机构进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查出厂编号： testo； 型号/规格： testo635-2的数字温湿度计。其校准证书编号：2020RG01181809；校准日期：2020年07月02日；证书填写规范，测量设备量值均已溯源到SI单位，符合要求。见《测量设备溯源抽查表》 | 总工办 质管办 生产办 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客 满意 | 企业编制了THHYCL-CXWJ02-2020 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年5月企业对顾客的满意度进行了调查，分别发出内、外部顾客满意度调查表8张和4张，收回12张，客户满意度为98.33%。 | 营销总部 总工办 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年7月1日，单独组织了企业内部的测量管理体系审核，对企业所有部门进行了全要素审核。 | 总工办 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管 理体系的 监视 | 企业编制了THHYCL-CXWJ18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备和计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。 | 总工办 质管办 生产办 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质管办的“艺达思双头泵类检验记录表”，序号：TH/QEO-ZG-CX19-23-13；检验项目名称：流量在16.67L/min,负压≥62kPa；检验日期：2020年4月28日。计量单位使用情况符合要求。 企业无强制检定设备。 | 质管办 总工办 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 公司主要耗能品种为水和电。 2019年能耗为：水：21778吨，折标煤1.866吨标煤；电：1567795kWh，折标煤192.682吨标煤。共消耗194.548吨标煤。 公司不是重点用能单位。 | 生产办 | 否 |