编号：0078-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 六安市顺达塑业有限公司 | 审核员 |  |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 生产部 | 电子秤 | 007377 | ACS-30 | Ⅲ级 | 砝码M1级 | 安徽省长江计量所 | 2019.08.29 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | L101 | (0~150)mm | ±0.03mm | 量块4等量块5等 | 六安市计量测试研究所 | 2020.01.07 | √ |
| 质检部 | 溶体流动速率仪 | 17829 | XNR-400AM | U=0.4℃K=2 | 多点温湿度测试仪温度0.05%FS电子天平Ⅱ级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.08.06 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 117539 | BL-600 | U=1.5mgK=2 | 砝码F1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.08.06 | √ |
| 质检部 | 热变形维卡软化点温度测定仪 | 161007 | XRW-300-142 | U=0.4℃K=2 | 标准铂电阻温度计 一等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.08.06 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 94108 | 0~2.5MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 六安市计量测试研究所 | 2020.01.07 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | L201 | 0~7.5m | 1级 | 标准钢卷尺 ±（10+10L）um | 六安市计量测试研究所 | 2020.01.07 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 190125 | SCS-100 | Ⅲ级 | 砝码M1级 | 安徽科宏计量检测有限公司 | 2020.07.26 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司测量设备全部送外检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，公司检定/校准证书由质检部保存，现场抽查8份证书，由六安市计量测试研究所、深圳华科计量检测技术有限公司、安徽科宏计量检测有限公司、安徽省长江计量所（国防科技工业3411二级计量站）检定/校准，量值可溯源至国家计量基准，符合公司对溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2020年08月03日 上午至2020年08月04日 下午 (共2.0天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**