编  号：0153-2020

现场审核记录

企业名称： 北京双杰电气股份有限公司

审核员：    刘复荣

审核日期： 2020年08月05日 上午至2020年08月07日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了SOJO/CX06-2020《文件控制程序》，其中规定了测量管理体系文件的控制要求。查质量检验部使用的GB/T3804-2017 《3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关》，《12kVSF6环网柜接地电阻测量作业指导书》受控，现行有效。 | 质量检验部 技术部 企管部 研发中心 质量保证部 | 否 |
| 2 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编写了SOJO/CX07-2020《测量软件管理控制程序》，建立了《检测软件台账》。 查操动机构制造中心的《检测软件测试记录表》一份，测试日期：2020.6.30；查《检测软件定性考核评价表》一份，检查时间2020.7.3；查《检测软件准确性和科追溯性定期评价检查表》一份，符合要求。 | 技术部 质量检验部 操动机构制造中心 柱开车间 开关生产车间 | 否 |
| 3 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 7.2.4测量过程的记录 | 企业编写了SOJO/CX08-2020《质量记录控制程序》，规定了记录的控制要求，记录保存期限：3年。 查质量检验部的“环网柜本体检验记录”1份；记录编号：SJ-JL-206；产品名称：充气柜；DTU编号：220447；检验项目共12项；检验依据SJ-Y14-3 03-1030 SF6环网柜成品检验规范等。检验设备：YDJ-5KVA/50kV型工频耐压测试仪等;检验日期：2020.8.4。符合要求。 查质量检验部的编号为SJ-JL-2 63, 产品名称为六方绝缘轴的“机加件进货检验记录”中，没有检验依据的标准文件信息。不符合认证审核准则条款号7.2.4 （a）测量过程的记录”的要求。 | 质量检验部 工装设备部 | 不符合02 |
| 4 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了SOJO/CX09-2020《封印和标识管理控制程序》，对计量确认状态标识的使用方法做出了规定。 查质量检验部使用的出厂编号为20684的接地电阻测试仪，已粘贴了计量确认状态标识。确认日期：2019.9.21 有效期2020.10.20.确认人：程建明，标识清晰规范。 | 质量检验部 工装设备部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司编写了SOJO/CX10-2020《测量设备管理控制程序》，SOJO/CX14 -2020《量值溯源管理控制程序》，规定了测量设备的维护管理及溯源和受控要求。 企业共有231台测量设备纳入测量管理体系。并编制了《测量设备台账》，测量设备分类管理、溯源符合要求。 抽查出厂编号：PR191022626；型号规格：ESD61002TA的静电放电发生器，已由“上海市质量监督检验技术研究院”校准；校准日期：2019年11月22日；校准证书编号：J19126901358 查出厂编号:130912(SJ-JY-ZI-JC) ，型号规格:HRBZ的全自动变比组别测试仪，已由“天津天传电控设备检测 有限公司”校准,证书编号：JC2020FWJ L0017-3，校准日期:2020年01月02日。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量检验部 工装设备部 | 否 |
| 6 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编写了SOJO/CX11-2020《测量设备环境控制程序》文件，查2020年7月质量检验部实验室的“温度/湿度记录表”，环境条件满足要求。 | 精益办公室 仓储部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业SOJO/CX12-2020《外部供方管理控制程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 查《测量设备合格供方的清单》，入账的测量设备主要供方为59家。抽查《测量设备供方资质调查评价表》2份，测量设备供应商为“武汉三鑫华泰电气测试设备有限公司”、“厦门国毅科技有限公司”，供应的测量设备分别为工频耐压测试仪和全屏蔽局放测试系统。抽查《检测设备供方评价表》，企业已对上述2家测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查“北京双杰电气股份有限公司-试验设备专业校准公司统计”表，入账的主要供方为6家，抽查“广州广电计 量检测有限公司”，CNAS注册号L0446，服务项目为：局放脉冲发生器、屏蔽室。抽查《检定校准服务供方资质调查评价表》1份，已对校准服务方“广州广电计量检测有限公司”的资质和能力完成了评价。查《检定校准服务供方评价表》1份。已对“广州广电计量检测有限公司”的服务质量资质符合要求。 | 采购管理中心 工装设备部 采购部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了SOJO/CX16-2020《测量过程设计和实现控制程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，编写了SOJO/CX16-2020《测量设备计量确认管理控制程序》。建立了《测量过程控制一览表》、《测量设备计量确认明 细表》、《计量确认过程验证记录表》对测量过程进行了管控。 企业共77个测量过程，进行了分类管理。其中关键过程8个，重要过程58个、一般过程11个。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，编制了《12kVSF6环网柜接地电阻测量过程控制规范》和《六方绝缘轴对边尺寸测量过程控制规范》，按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处 理措施、记录要求等进行控制。 查“六方绝缘轴对边尺寸测量过程”的《计量确认过程验证记录表》，采用比较法进行验证，验证方法正确。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行了监视控制。 | 质量检验部 技术部 工装设备部 柱开车间 开关生产车间 操动机构制造中心 质量保证部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了SOJO/CX15-2020《计量确认间隔管理控制程序》、SOJO/CX 10-2020《测量设备管理控制程序》文件。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量检验部 技术部 工装设备部 柱开车间 开关生产车间 操动机构制造中心 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了SOJO/CX10-2020《测量设备管理控制程序》文件、SOJO/CX 14-2020《量值溯源管理控制程序》文件和SOJO/CX15-2020《计量确认间隔管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量检验部 技术部 工装设备部 柱开车间 开关生产车间 操动机构制造中心 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查SOJO/CX17-2020《测量不确定度管理控制程序》文件满足标准要求。现场抽查了“12kVSF6环网柜接地电阻测量不确定度评定报告”和“六方绝缘轴对边尺寸测量不确定度评定报告”，方法正确。见附件《12kVSF6环网柜接地电阻测量不确定度评定报告》和《六方绝缘轴对边尺寸测量不确定度评定报告》。 | 质量检验部 技术部 | 否 |
| 12 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了SOJO/CX14-2020《量值溯源性管理控制程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。 企业部分的测量设备委外服务方6家。抽查 “广州广电计量检测股份有限公司”的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L0446。查“天津天传电控设备检测有限公司”，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L4463。详见附件《测量设备溯源抽查表》，企业量值溯源符合标准要求。 查出厂编号为20684(SJ-ZJ-JC-46） 规格型号CC2521-50的接地电阻测试仪，校准机构：天津天传电控设备检测有限公司，证书编号JC2019FWJ C2019FWJL0335-16，校准日期2019.1 0.21；查出厂编号为6709031585，规格型号为（0-150）mm的游标卡尺，校准机构：广州广电计量检测股份有限公司，证书编号：J202007304，校准日期：2020.7.31。2份测量设备的校准证书，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位标准。 | 质量检验部 工装设备部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业建立了SOJO/CX19-2020《不合格管理控制程序》，防止不合格的测量设备带来计量数据失准，确保测量数据准确、可靠。对发现的不合格进行确认，加以标识进行隔离，并做好记录。已对不合格测量设备的处置做出了明确规定。企业于2020年7月5日至7月6日进行了测量管理体系内审，发现了1项一般不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 质量保证部 质量检验部 企管部 操动机构控制中心 研发中心 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编写了SOJO/CX20-2020《持续改进控制程序》文件，对潜在的不合格，分析其原因，采取有效的措施，防止不合格发生；对已发现的不合格，分析原因，采取有效的纠正措施，预防不合格再次发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。 | 质量保证部 质量检验部 企管部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量检验部的“充气柜过程检验记录”，合同号：200603 84-2B，编号：SJ-JL-204,检验日期：2020年8月3日，计量单位的使用情况符合要求。 企业共37件强检设备。查“2020年双杰电气设备压力表检定计划”，下次计划检定时间为2020年9月6日、查“2020年双杰电气罐安全阀检定计划”,下次计划检定时间为2021年3月及2021年4月。符合要求。 | 工装设备部 质量检验部 | 否 |