编     号：0153-2020

现场审核记录

企业名称： 北京双杰电气股份有限公司

审核员：   宋云龙

审核日期： 2020年08月05日 上午至2020年08月07日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了SOJO/CX06-2020《文件控制程序》规定了测量管理体系文件的控制要求。明确了文件的编写、审核、批准、发放、更改以及存档和受控管理的规定。 查：GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分：室温试验方法》执行标准一份，现行有效，已进行了受控。 。 | 质量检验部 工装设备部 操动机构制造 中心 | 否 |
| 3 | 企业是否编制了《记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了SOJO/CX08-2020《质量记录控制程序》，对记录的范围、收集、标识、保存和归档做了详细了要求，规定了记录的控制要求。规定保存期限至少3年。 查：质量检验部过程和出厂检验，交流耐压测试系统的《检测软件准确性和可追溯性定期评价表》,软件编号：SJ-ZJ-JC-31；软件编号：SJ-HF-JC-25，检测软件名称：工频耐压测试系统（系统自带）检查员：宋保连，时间：2020.07.06.记录信息填写清晰、规范。 查：质量检验部过程和出厂检验，交流耐压测试系统的《检测软件测试记录表》2份,软件编号：SJ-ZJ-JC-31检测软件名称：工频耐压测试系统（系统自带）使用人员：赵军，测试人员：张王琪，时间：2020.07.06.记录信息填写清晰、规范。 软件编号：SJ-ZJ-JC-25检测软件名称：工频耐压测试系统（系统自带）使用人员：王哲，测试人员：张王琪，时间：2020.07.06.记录信息填写清晰、规范。 查：质检部《环网柜本体检验记录》编号：SJ-JL-206,检验：王晓茹、吕洪喜、黄敬丰、史今贺；复检：刘硕、李煜，时间：2020.08.03检验依据：①项目合同图纸要求SJX20060466②SF6环网柜成品检验规范。记录信息填写清晰、规范。 | 质量检验部 工装设备部 操动机构制造 中心 | 否 |
| 4 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业现场测量设备均有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。 现场查看质检部:游标卡尺，编号：A11817，有效期：2020.07.31至2021.07.30.分类管理：B类，确认人：程建明。 | 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1测量设备 | 企业建有《测量设备台账》，共有231台件测量设备，实行A、B、C分类管理，强检37台件，包括监视设备和标准物质，测量设备处于有效的校准状态。 企业编制了SOJO/CX10《测量设备管理控制程序》 抽查： 编号为PR191022626静电放电发生器。 校准日期：2019.11.22 证书编号：J19126901358 校准机构：上海市质量监督检验技术研究院CNAS号：L0128 。 抽查： 1.编号为Q.06.8547的氮气表 证书编号：京怀字第20006547号 检定日期：2020.03.07 2.编号为PA.05.3005的氧气表 证书编号：京怀字第20006543号 检定日期：2020.03.07 3.编号为DL.01.2415的氧气表 证书编号：京怀字第20006541号 检定日期：2020.03.07 4.编号为Q.06.6432氮气表 证书编号：京怀字第20006538号 检定日期：2020.03.07。 4份检定机构均为：北京市怀柔区计量检测所 计量检定机构授权证书号： （京）法计（2018）14号。 台账信息和证书信息一致。量值均溯源至法定计量机构。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 | 否 |
| 6 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了SOJO/CX11-2020《测量设备环境控制程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，以及环境条件超出要求应对测量结果进行修正。 查:精益办公室《8月6S检查问题点分析与概述》一份，被检查小组：质检部，责任人：张德海，改善人：张德海，检查内容：实验室的环境管控。 | 精益办公室 | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7.2测量过程 | 企业编制了SOJO/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》和SOJO/CX17-2020《测量不确定度管理控制程序》，建有《测量过程及控制一览表》，共77个测量过程，8个关键控制过程、58个重要控制过程、11个一般控制过程。 查：企业已识别的高度控制测量过程，接地电阻的测量过程，查看了《12kVSF6环网柜接地电阻测量过程控制规范》计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见接地电阻测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《接地电阻测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 查：企业已识别的高度控制测量过程，六方绝缘轴对边尺寸测量过程控制规范的测量过程，查看了《六方绝缘轴对边尺寸测量过程控制规范》，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见接地电阻测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《六方绝缘轴对边尺寸测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 | 否 |
| 8 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了SOJO/CX14-2020《量值溯源性管理控制程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。 企业的测量设备均按照要求定期委外送检。 查1. “天津天传电控设备检测有限公司” 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L4463。 查2.“深圳中恒检测技术有限公司”，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L7054。 查3.“广州力赛计量检测有限公司”，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L7127。 查4.“上海市质量监督检验技术研究院”，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNASL0128 。 查5.“广州广电计量检测股份有限公司”，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNASL0446. 查6.“北京市怀柔区计量检测所”，计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）14号。企业量值溯源符合标准要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 | 否 |
| 9 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2．2 顾客满意 | 企业编制了SOJO/CX02-2020《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查：售后服务部2019年度对外部顾客共发出450调查问卷，回收421份，回收率93.6%，顾客综合满意率95.9%，结论：达成2019年度目标“顾客满意度≥95%”。 查：质检部进行了一次内部顾客调查，发出10张调查表，收回10张，查：《内部顾客满意度调查表统计》（2020年度）10份，9项内容，满意程度分满意和不满意，满意项次90项，不满意项次0项，内部顾客满意度100%。 | 售后服务部 商务中心 质量检验部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了SOJO/CX19-20《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2020年7月5日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并整改，不符合项已关闭。 | 质量检验部 工装设备部 操动机构制造中心 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水、天然气。2019年能耗为：电：1126980kWh，折标煤138.50吨标煤；水：12180吨，折标煤1.04吨标煤；天然气：35112m³折标煤46.7吨标煤共消耗标煤186.24吨标煤。不是重点用能单位。 | 行政部 | 否 |
| 12 | 是否编制能源测量设备台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业按GB17167－2006要求配置能源计量设备，配备了1块电能表，1块水表，1块天然气表共3块能源测量设备，配备率符合要求。 | 行政部 | 否 |
| 13 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业能源测量设备准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 行政部 | 否 |