不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查2** | | |
| **受审核方** | **重庆晟强实业有限公司** | | |
| **受审核部门** | **技质部** | **陪同人员** | **刘浪浪** |
| **不符合事实描述:**  **查在用检测设备的校准或检定情况，不能提供压力表、卷尺、游标卡尺的有效校准或检定证书。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **不能提供在用检具压力表、卷尺、游标卡尺的有效校准或检定证书。** |
| **纠正情况：**  **立即安排委外进行校准，合格后继续纳入使用。** |
| **原因分析：**  **经办人员对标准理解不到位，到期后未及时送检校准。** |
| **纠正措施：**  **对相关人员进行标准GB/T19001-2016的7.1.5和程序文件培训，掌握标准和文件要求。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **查看文件执行，未出现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **检测设备校准合格，培训有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**