[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                        编  号：0110-2018-2019
审核员现场审核记录

企业名称：盘锦中亚石油技术有限公司
审核员： 姜丽                                           审核日期：2019 年9月17日
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽查编号：1005，HR-150A洛氏硬度计，计量确认周期12个月；2018.10.26游标卡尺编号23010167校准日期2019.7.26；压力表编号4903校准日期2019.07.08；计量确认周期06个月；编号1500945为（50-75）mm校准日期2019.7.23，均处于有效计量确认状态，使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司所有测量设备均溯源到盘锦市计量测试和标准化研究服务中心、盘锦天之都精密检测有限公司。符合要求。
	品管部、生产准备部
	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的5项质量目标，品管部已对公司总的质量目标进行了统计，2018年9月-2019年8月质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。
	品管部
	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	查：关键控制过程“Y521封隔器水压密封试验”使用的压力表。测量设备均经过计量确认，验证方法正确，粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全，符合标准要求
	品管部、生产准备部
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程
7.2.1 总则
	企业未增加新的关键测量过程。抽查了关键测量过程：“Y521封隔器水压密封试验测量测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。品管部部提供的封隔器加工工艺过程卡编号PZY18009，粗糙度、硬度、等参数描述正确，符合要求。
	品管部
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3测量不确定度
	已对关键控制过程“Y521封隔器水压密封试验测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。
	品管部
	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。

查：《测量过程及控制一览表》，

一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《Y521封隔器水压密封试验测量过程》显示:2018年9月到2019年8月对关键控制过程“Y521封隔器水压密封试验测量过程测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。
	品管部
	否

	7
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2019年6月10-11日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，抽查2019.6.11内审检查表，审核条款6.2.3记录，审核内容描述清楚，审核记录没有描述，不符合GB/T19022-2003中8.2.3条款关于“……应记录测量管理体系的审核结果和体系的所有更改。……”的规定要求。企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。企业于2019年6月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管代韩微主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 


	品管部、综合部
	次要不符合01

	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	公司对认证审核中的3个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1企业提供的生产工艺流程图中对封隔器调质参数（外协）现场没有验证手段，没有配备硬度计来满足工艺要求不符合要求。2.在现场使用的打压记录表，产品名称：KQY445-150拉断钉，检验日期2018年6月13日，检验记录无编号，无保存期限，不符合要求.3.在品管部查看外部供方管理文件，对外部服务方盘锦市计量测试和标准化研究服务中心，未能提供评价确认记录。对3项不符合项的整改资料齐全。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司认证审核中确定的3个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭
	品管部
	否

	9
	强制检定
	计量法制要求
	抽查加工工艺过程卡片PZY18009，技术参数标注的硬度、尺寸等计量单位正确，品管部提供的测量设备台账压力单位标注法定计量单位有误。建议完善。
企业暂无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。
	品管部
	否


 2 / 2

