编号：0057-2018-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 盐城市弘通石油机械有限公司 | | | | | 审核员 | 李政阳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量  设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 涂层  测厚仪 | 2005EC345513 | EC-500X | ±（3%H+1）0.001% | 标准厚度片  U=2.0μm,k=2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.6.8 | √ |
| 质检部 | 地层测试液压系统 | RL0901 | ES50018 | U=0.58%  k=2 | 标准测力仪  0.3级 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.5.15 | √ |
| 质检部 | 内径  百分表 | 5012383 | (35-50)  mm | ±0.001mm | 光栅式指示表检测仪：±3μm | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.4.25 | √ |
| 质检部 | 洛氏  硬度计 | 179 | 200HR-150 | ±1.5HRC | 表面洛氏硬度块  U=0.4HRC（k=2） | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.4.25 | √ |
| 质检部 | 外径  千分尺 | W121026803 | （0-25）mm | ±4μm | 量块：五等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.4.21 | √ |
| 质检部 | 游标  卡尺 | FD200840 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量块：五等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.4.21 | √ |
| 质检部 | 便携式  粗糙度仪 | 0267 1003 | YH-160 | ±5% | 多刻线样板  Urel=5.5%，k=2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.4.21 | √ |
| 质检部 | 液压  万能试验机 | 18110083 | WE-V600B | ±1% | 标准测力仪  Urel=0.06%，k=2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.4.21 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | / | JA1003 | Ⅲ级 | 砝码：F1级 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.4.21 | √ |
| 审核综合意見：  该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准，经查9份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| C:\Users\wsp\Desktop\微信图片_20180404111305_副本_副本.jpg审核日期：2020年8月3日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |