编号：0057-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 盐城市弘通石油机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:田径 |
| 不符合事实描述：质检部（检测室）配备的温湿度计已损坏未及时更新。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003标准6.3.1条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.08.05 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期:2020.08.05 |

可另附页