测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 淮安市迅腾教学设备有限公司

编    号：         0139-2019

认证报告内容

1. 企业名称： 淮安市迅腾教学设备有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 淮安市淮安区施河镇世纪大道16号

企业活动范围和场所：江苏省淮安市淮安区施河镇世纪大道16号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 5  (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2019-09-14 8:00:00至2019-09-14 17:00:00，

现场审核： 2019年09月18日 上午至2019年09月19日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 余 慧 | 女 | 组员 | 13382769563 | 审核员 | 中认协注[2017]244号ISC[S]0177 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 宋平安 | 成晓芹 | 施 乐 | 周丽华 | 杨红兰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 行政部长 兼管代 | 质检部经理 | 生产部经理 | 供销部经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：产品涉及的范围：理化生实验室设备、语音室设备、数字化探究实验室设备、通用技术实验室设备、职业学校模型设备、高等院校仪器设备、多媒体教学设备、学生公寓床、文件柜、教学仪器、LED显示屏、课桌椅、黑板、体育健身器材、幼儿玩具、美术器材、音乐器材、劳动器材、卫生教学器材、触摸一体机、电子白板、校园广播器材、监控系统（监控设备）、录播系统、多媒体电子教室设备、校园电视台设备等产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。 涉及的部门：管理者代表、质检部、行政部、供销部、生产部（生产车间）。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：理化生实验室设备、语音室设备、数字化探究实验室设备、通用技术实验室设备、职业学校模型设备、高等院校仪器设备、多媒体教学设备、学生公寓床、文件柜、教学仪器、LED显示屏、课桌椅、黑板、体育健身器材、幼儿玩具、美术器材、音乐器材、劳动器材、卫生教学器材、触摸一体机、电子白板、校园广播器材、监控系统（监控设备）、录播系统、多媒体电子教室设备、校园电视台设备等产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为1348万元，营业执照统一社会信用代码913208036739467493,营业期限2008年04月10日至2028年04月09日，2019年01月03日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。该公司已通过了北京中联天润认证中心（ZLTR）的ISO9001：2015质量管理体系认证（2021年05月24日到期）、ISO14001:2015环境管理体系认证（2021年05月24日到期）、OHSAS 18001:2007职业健康安全体系认证（2021年03月11日到期）。企业的主要能耗为电，年耗2.73吨标煤，不是重点耗能单位，经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年01月26日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的4个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了最高管理者9项职能，管理者代表12项。计量职能部门19项职能。编制了测量管理体系计量职能分配表，规定了各职能部门对应标准条款的主要职能、协助及相关职能。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T 21747-2008 《教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法》，GB21746-2008 《教学仪器设备安全要求总则》、QB/T 4071-2010《课桌椅》、GB∕T 3328-2016 《家具 床类主要尺寸》、GB/T3976-2002《学校课桌椅功能尺寸》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了原材料尺寸检验、产品生产过程质量控制、产品出厂质量检验等测量过程等12个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对11台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对原材料尺寸检验、学生实验台组装的底脚平稳性检测、台面、正视面板平整度检测、学生床的水平误差检测等重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2019年7月20日-21日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分二个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，列出了2个不符合项，在规定的时间内完成了整改。

12.4.2、企业于2019年7月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理宋平安主持，由管理者代表成晓芹汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。查阅了相关记录：管理评审计划、管理评审记录及管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于2019年9月18日到9月19日利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业4个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节，原材料尺寸检验、产品生产过程质量控制、产品出厂质量检验等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员5人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了12个测量过程，原材料尺寸检验、学生实验台组装的底脚平稳性检测、台面、正视面板平整度检测、学生床的水平误差检测等测量过程被列为重要测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有11台件（无强制检定设备），测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已检定、校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；供销部负责建立测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务的检定、校准机构的等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了6条测量管理体系质量目标，与质量方针一致。企业规模较小，目标未分解。有具体指标可测量，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、抽查生产部现场使用的（0.02-1.00）mm塞尺，未能提供有效的检定/校准报告。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1条款。

13.3现场重点抽查了学生实验台脚底平稳性测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备全部委托法定计量机构淮安市计量测试中心进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1查：学生实验台脚底平稳性测量过程。详见附件《测量过程控制抽查表》

13.5.2现场重点抽查了学生实验台脚底平稳性测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》 。

13.5.3现场重点抽查了学生实验台脚底平稳性测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2019年9月14日的文件审核和9月18日-19日的现场审核情况，审核组认为：淮安市迅腾教学设备有限公司领导重视测量管理体系工作，质检部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经检定、校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为淮安市迅腾教学设备有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：