|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 温州福鑫仪表有限公司 | | | | | 审核员 | 尹彩侠 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生技科 | 耐震压力表 | YJ11189315 | （0-4）MPa | *U*=1u m，（k=2） | 活塞压力计  0.05级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.29 | √ |
| 生技科（检定室） | 音速喷嘴 | 21905085 | 直径22 | 0.2级 | pVTt法气体流量国家基准0.05%（k=2） | 中国计量科学研究院 | 2019.09.06（有效期5年） | √ |
| 生技科（检定室） | 压力液位变送器 | 190531026 | JYB-KO-MAA1N | ±0.50%FS | 活塞压力计0.05级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.29 | √ |
| 质检科 | 带表卡尺 | 16074959 | （0-200）m m | ±0.03m m | 卡尺专用量块5等3级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.07 | √ |
| 生技科（检定室） | 温湿度表 | WD01326 | HM10型 | 相对湿度MPE:±7.0；温度MPE；±2.0 | 温湿度检定箱温度：U=0.3 ℃ ，k=2；湿度 U=1.0%RH,k=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.07 | √ |
| 生技科（检定室） | 玻璃温度计 | WD01325 | (-10-50) ℃ | MPE:±0.30℃ | 标准水银温度计 *U*=0.05℃，（k=2） | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.11 | √ |
| 生技科（检定室） | 静态容积法水流量标准装置 | 0510083 | LBS 15-50 | 0.2级 | 金属量器标准装置：二等 | 浙江省计量科学研究院 | 2017.10.09（有效期4年） | √ |
| 生技科（金工车间） | 内径百分表 | B10212 | (18-35)m m | ±0.020m m | 光栅指示表检定仪 *U*=0.4u m，（k=2） | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020.07.07 | √ |
| 审核综合意見：  查该公司《测量设备台账》，所查测量设备送东莞市帝恩检测有限公司、中国计量科学研究院、浙江省计量科学研究院法定计量检定机构检定／校准，抽8台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年08月12日 上午至2020年08月12日 下午 (共1.0天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |