编    号：0117-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏瑞邦农化股份有限公司

审核员：  吴素平                               审核日期：2020年08 月24 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查品管部： 液相色谱仪，型号1100，出厂编号DE11103295,校准日期2019.09.23,有效期至2020.9.22； 紫外可见分光光度计，型号UV-1100，出厂编号UEB0803031，检定日期2019.9.23,有效期至2020.9.22； 粒度分析仪，型号BT-9300S，出厂编号A3225,校准日期2019.09.23,有效期至2020.9.22； 检测室的温湿度计，型号WS2080A,出厂编号02#，校准日期2019.10.10,有效期至2020.10.9。 品管部、生产车间的现场测量设备均有计量确认合格标识；符合要求。 该企业的测量设备的使用环境，满足要求。测量设备的有关信息和检定、校准证书、台账信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 设备部 品管部 生产部 安环部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 设备部 品管部 销售部 生产部 安环部 |  |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量 目标 | 查RBNH/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，由设备部统计考核至七月份，均达标，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 设备部 品管部 生产部 安环部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 采购部及设备部按照管理文件要求每年负责对测量设备合格供方名录，进行一次供方评价，设备部对提供服务具备相应资质的如东县计量检定测试所、南通市计量检定测试所进行了评价，满足要求。 | 设备部 品管部 安环部 | 否 |
| 5 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1.计量确认 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年初审后一年来，未有新增测量过程，检查了已识别的关键、重要测量过程：进货检验（原药苄嘧磺隆质量分数测量、原药原料称重测量、PH值测量、卡尔费休体积测量）、成品检验（原药吡嘧磺隆质量分数测量、称重测量、PH值测量、卡尔费休体积测量、中控半成品检验（质量分数测量、悬浮率、称重测量、粒径测量、粘度测量）、污水检测（COD、氨氮、总磷检测）、生产过程质量控制（温度、压力、液位、接地/绝缘电阻、蒸汽流量）等测量过程，抽查了企业编制了《原药原料称重过程控制规范》，顾客的计量要求导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见原药原料称重过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《原药原料称重过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《原药原料称重过程监视统计记录表》及《原药原料称重过程质控图》，符合标准的要求。 | 设备部 安环部 品管部 | 否 |
| 9 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年06月（28-29）日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系未发现不符合项；2020年07月25日进行了管理评审，会议由公司的总经理景伟平主持，管代周俊及相关部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 设备部 品管部 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的初审中，发现的一个次要不符合项： 查企业《测量过程及控制一览表》，未将产品的定量包装测量过程识别出来，不符合审核准则条款号GB/T19022-2003标准 5.2条款。 企业及时采取了纠正措施：企业提供的RBNH/MR-13-02（A）《测量过程及控制一览表》将识别的产品定量包装测量过程已经列入一览表中，并进行了计量确认验证， 并编制了QC/RP.TS.DB-05《定量包装过程控制规范》,满足要求。 上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 设备部 | 否 |
| 11 | 强制检定 | 计量法制 要求 | 依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定，企业强检器具共329只，主要用于贸易结算、安全防护，检定证书均在有效期内；企业的产品属于定量包装产品，执行的标准是JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》，为现行有效版本。 抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 设备部 品管部 销售部 生产部 安环部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？是否是重点用能单位？能源计量器具管理是否满足要求？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水、蒸汽；企业能源计量器具（水、电、蒸汽计量器具）均在检定有效期内使用，年耗标煤1298.9吨，不是重点耗能企业。 | 设备部 | 否 |
|  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传以及用于质量信用等级申报等。 | 设备部 | 否 |
|  | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 设备部 | 否 |
|  | 安全环保管理 |  | 检查废水、废气、噪声检测报告：报告编号JSHH（委托）字第20200577号，检测日期2020年07月，委托方检测单位：江苏皓海检测技术有限公司，检测结果符合标准要求；特种设备四台叉车、五台电梯、三台空压机、储气罐，均在检测有效期内，抽查叉车检验报告：编号NT-CD-2019-S40682,检验日期2019年12月25日,有效期至2021年12月24日,检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，满足要求。 | 安环部 |  |