受理编号：0073－2019－2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 |  中兴仪器（深圳）有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 编号 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产工程部 | 温湿度计 | 36263 | / | 高精度测湿仪±0.05mm | 深圳市计量质量检测研究院 | 20200619 | √ |
| 研发中心 | 水质综合分析仪 | 651200N001810009 | / | 标准物质 二级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 20200624 | √ |
| 研发中心 | PH计 | B903108838 | 0.01级 | pH标准溶液 二级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 20200624 | √ |
| 质量部 | 泄漏电流测试仪 | 119606342 | / | 数学万用表 | 深圳市计量质量检测研究院 | 20200506 | √ |
| 质量部 | 电子天平 | 36391789 | I级 | 砝码F1级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 20200623 | √ |
| 质量部 | 单标线容量瓶 | ZEVF1000－1 | A级 | 电子天平0.01g | 深圳市计量质量检测研究院 | 20200628 | √ |
| 审核综合意見：已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质量部保存。根据外部检定/校准情况的检查情况，该公司的校准/检定情况基本符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 审核员签字： 部门代表签字： |