编    号：0043-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 中盐金坛盐化有限责任公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 8月8日

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业温湿度计、容量瓶、电子天平、分光光度计、原子吸收计、滴定仪等6台测量设备均分别经过常州市金坛区检验检测中心和广州广电计量检测股份有限公司进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,但厂区现场压力表标识有脱落现象。已向企业提出.测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 品质部 金赛盐厂 特种盐厂 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了ZYJT/JLCX08-2017《计量体系记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：小包装车间成品质量抽检记录表，编号为YH/JL-22-TY-019，记录了班组、时间、机号、重量数据和项目检查结果和记录操作者。 查：出厂检验情况，海星碘盐检验报告单，编号JSJS-04-JS-082，检验依据：GB/T5461-2016，有检验项目技术指标和检验结果，结论：符合优级品，检验员：居巧红，审核：徐珏 检验日期：2020-08-07 记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 | 品质部 金赛盐厂 特种盐厂 | 否 |

| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业《测量过程及控制一览表》，共有23个测量过程，其中与成品检测相关的17个过程为重要测量过程。抽查小包装（每袋500g）成品盐重量测量过程，测量要求识别正确，配备的JKS5027电子计重秤由常州市金坛区检验检测中心检定。测量设备已验证，方法正确。 | 品质部 金赛盐厂 特种盐厂 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查重要测量过程小包装（每袋500g）成品盐重量测量过程，编制了小包装成品盐重量测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 品质部 金赛盐厂 特种盐厂 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了ZYJT/JLCX17-2017《测量不确定度管理程序》查重要测量过程小包装（每袋500g）成品盐重量测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 品质部 金赛盐厂 特种盐厂 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。 | 品质部 金赛盐厂 特种盐厂 | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录均能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业的测量设备中，有强制检定的测量设备17件。主要为压力表。抽查：编号11-09-3841,型号Y-150（0-1.6）MPa检定日期2020.07.03，证书号20201002149001；编号：13-10-5872，检定日期：2020.07.03，证书编号：20201002149003。已按照标准要求，A类管理，均在有效期内使用，满足要求。 | 品质部 | 否 |