编号：0044-2017-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州乔尔塑料有限公司 | 审核员 | 余慧 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 电子计价秤 | / | ACS-15 | III级 | M12等级， M1等级 | 溧阳市市场检验检测中心 | 2020年7月29日 | √ |
| 品管部 | 外径千分尺 | V336 | (0-25)mm | ±0.004 | 4等 | 溧阳市市场检验检测中心 | 2020年7月27日 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 89042500555 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 0.05级 | 溧阳市市场检验检测中心 | 2020年3月11日 | √ |
| 品管部 | 电子温湿度计 | / | HTC-1 | 温度:U=0.5℃湿度：U=1.9%RH(k=2) | 露点仪:温度±0.1℃露点±0.2℃DP | 溧阳市市场检验检测中心 | 2020年7月27日 | √ |
| 品管部 | UV紫外光老化试验箱 | HL-20170921 | AOD-UV-263 | U=0.18℃(k=2) | 温度±0.06℃湿度±1.5%RH | 溧阳市市场检验检测中心 | 2020年7月27日 | √ |
| 工程技术中心 | 电子万能试验机 | 0013 | WDW-20 | 1级 | 0.3级 | 溧阳市市场检验检测中心 | 2020年7月27日 | √ |
| 甲醛分厂 | 密度计 | / | 1.100-1.200 | 不大于±1个分度值 | ±2.5ml | 溧阳市市场检验检测中心 | 2020年7月27日 | √ |
| 甲醛分厂 | 移液管 | / | / | A级 | 检定装置F2等级、二等 | 溧阳市市场检验检测中心 | 2020年7月27日 | √ |
| 电仪部 | 直流电阻器 | 181252 | ZX21A | 0.1级 | 0.02级 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2020年6月8日 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年8月9日~ 8月9日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**