编    号：0044-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 常州乔尔塑料有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 8月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业电子天平、温湿度计、容量瓶、外径千分尺、PH酸度计、比色管等6台测量设备均分别经过溧阳市市场综合检验检测中心和上海市计量测试技术研究院进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,但厂区现场现场标识因环境影响有脱落现象。已向企业提出.测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了Q/CZQF/JLCX07-2017《计量体系记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：粒料成品质量抽检记录表，编号为PG -CSHZ -029，记录了批号、时间、色号、杯流数据和项目检查结果并有检测和审核人员。 查：甲醛出厂检验情况：甲醛溶液检验报告单，检验依据：GB/T9009-2011，有批号、数据、检验项目和检验结果，结论：盖合格章，检验员：黄桂芬，审核：刘粉英 检验日期：2020-07-029 记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 | 品管部 生产部 | 否 |

| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业《测量过程及控制一览表》，共有53个测量过程，其中与成品检测相关的定量包装、甲醛含量等过程识别为关键测量过程。抽查蚊香盘厚度测量过程，测量要求识别正确，配备的0-25mm千分尺由溧阳市市场综合检验检测中心检定。测量设备已验证，方法正确。 | 品管部 生产部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程蚊香盘厚度测量过程测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了Q/CZQF/JLCX17-2017《测量不确定度管理程序》查重要测量过程蚊香盘厚度测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录均能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业的测量设备中，有强制检定的测量设备100件。抽查：压力表编号67612101398（0-1.6）MPa不锈钢压力表检定日期2020.06.28，证书号2020LJJL-F006910；编号：3851800813（0-0.6）MPa耐震压力表，检定日期：2020.04.07，证书编号：2020LJJL-F002932。已按照标准要求，进行强制检定和A类管理，均在有效期内使用，满足要 求。 | 品管部 生产部 安环部 | 否 |

| 8 | 安全环保管理 |  | 企业注重安全生产和环境管理，委托具有资质的常州苏测环境检测有限公司、常州市防雷设施检测所有限公司、常州太安消防检测有限公司等定期实行检测，查见了编号为WD1910039职业病危害因素检测评价报告；编号为LY202000153防雷（静电）装置检测报告；1710011300039电气消防安全检测报告。 查见废气检测报告，报告编号；（2020）世科（环）字第（137-4）号，检测日期：2020.08.05，检测结果：废气废水符合GB/31572-2015、GB/T3962-2015标准要求，编制：杨忠，审核：朱虹 符合标准要求. | 安环部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |