编号：0103-2018-2020

| 企业名称 | 淮安腾宇科教设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王常宁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质检部 | 外径千分尺 | TY-L-07 | （0-25）mm | U=2.0um k=2 | 4等量块 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.07.08 | √ |
| 技术质检部 | 压力表 | TY-002 | （0-2.5）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.07.08 | √ |
| 技术质检部 | 盐雾试验机 | TY-F-03 | ST-60 | 温度U=0.2℃k=2盐雾沉降量U=0.08mL/(h*80cm) k=2 | 温湿场自动测试系统 低温传感器：U=0.08℃ k=2 高温传感器： U=1.2℃ k=2 电子秒表一等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2019.07.09 （24个月） | √ |
| 技术质检部 | 游标卡尺 | TY-L-05 | (0-150)mm | U=0.01mm k=2 | 4等量块 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.07.08 | √ |
| 技术质检部 | 邵氏硬度计 | TY-F-02 | LX-D | U=0.7HA k=2 | 橡胶硬度计检定仪 Urel=0.03% k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.07.08 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 抽查该公司所有测量设备均送苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司校准。经查5份校准证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准和国家计量基准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年08月10日 上午至2020年08月11日 上午 (共1.5天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表