编    号：0103-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：淮安腾宇科教设备有限公司

审核员： 王常宁__________审核日期： 2020年08月10日 上午至2020年08月11日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系二年来运行正常，公司管代王翠萍参加首末次会议，并讲话。公司领导对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识清楚。 企业计量职能部门技术质检部对公司测量体系的建立履行主要职能职责，对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。 | 管理者代表、技术质检部、生产部（车间）、市场部、办公室 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的12个测量过程，2个关键测量过程。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年6月22日发内部顾客满意度调查表7份，内部顾客满意率95.7%；2019年外部顾客对产品质量满意率为93%。 企业产品质量稳定，一年来在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 管理者代表、技术质检部、生产部（车间）、市场部、办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及测量管理体系5项质量目标，可测量，技术质检部对各部门进行统一考核，2019年计量工作质量目标完成。技术质检部每年汇总考核，并作为管评内容输入。 | 技术质检部、生产部（车间）、市场部、办公室 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。技术质检部负责各项体系运行工作，办公室负责测量管理体系管理文件资料等日常管理工作。 企业制定了2020年人员培训计划。抽查：2020年培训计划，2020年4月26日测量管理体系标准和相关文件的学习培训，有培训记录，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 管理者代表、技术质检部、生产部（车间）、市场部、办公室 | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 现场抽查技术质检部，企业产品执行标准GB/T5237.1-2017、GB/T 21747-2008、QB/T 4071-2010、JY0001-2003等标准文件现行有效,均在受控状态。 | 技术质检部 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查：《铝合金型材测量检验记录》编号：20191202，检验项目分类详细，法定计量单位使用规范，日期2019年12月12日。 记录信息量基本完整，使用计量单位基本正确，报告记录按程序文件规定对记录实施管理，保存期三年。 建议：目前公司产品质量检测记录较少，要进一步规范完善产品检测的各项记录。 | 技术质检部、生产部（车间）、市场部、办公室 | 建议项 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：《测量设备管理台账》共12台，测量设备的有关信息和检定证书、台账信息一致。公司测量设备均由苏州方圆仪器校准检测服务有限公司进行/校准服务。检定/校准证书由技术质检部保存。 查：外径千分尺，证书编号：长万字校2020-Y52202号、有效期至2021年07月08日、有计量确认标识。查：邵氏硬度计，证书编号：力硬度校2020-Y52203号，有计量确认标识。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行合格确认标识管理，粘贴计量确认合格证。抽查的5份测量设备检定/校准证书均在有效期内，填写基本规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 技术质检部、生产部（车间）、市场部 | 否 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？对提供测量设备和辅助材料、消耗材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：《外部服务和外部供方评估记录》，公司对提供测量设备的合格供方、提供服务的外部方进行动态管理，有合格供方和服务方名单、资质、授权范围及评价记录。 查：苏州方圆仪器校准检测服务有限公司资质，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号：CNASL3377。 建议：加强外部服务方工作质量的管理，对校准机构出具的“校准证书”要认真确认评价。 | 技术质检部、市场部、办公室 | 建议项 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“铝合金型材厚度测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 抽查：编号：TY-F-07，外径千分尺，编号TY-F-02，邵氏硬度计，校准日期：2020年7月8日，均在有效期内，验证合格。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 技术质检部、生产部（车间） | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业没有新增关键测量过程，目前已共识别2个关键测量过程。抽查计量特征突出的《铝合金型材厚度测量过程》，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 技术质检部对关键测量过程做了有效性确认，结果满足要求。对关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“铝合金型材厚度测量过程不确定度评定”资料。 | 技术质检部、生产部（车间） | 否 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2020年7月20日，单独组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司包括管理层在内的4个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。本次内部审核提出1项不符合项，涉及部门技术质检部，已在规定时间内完成整改。 公司于2020年7月31日，组织了测量体系管理评审，会议由总经理徐国俊主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题及整改、预防措施落实完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，企业产品检验检测质量得到保证，为企业积极稳妥发展起到了积极作用。 建议：提高内审工作的质量，防止内审工作“走过场”现象。 | 管理者代表、技术质检部、生产部（车间）、市场部、办公室 | 建议项 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《铝合金型材厚度测量过程监视统计记录表》显示:2020年1月到2020年7月对“铝合金型材厚度测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：“铝合金型材厚度测量过程监视记录及均值-极差控制图”。 | 技术质检部 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 上年度监督审核没有开具不符合项，提出2个建议项，公司对提出的建议项很重视，已对测量设备进行了科学分类管理。经本次现场审核，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能及时整改，并对内审中发现的问题，认真进行自查自纠，不断完善体系的管理运行。 | 技术质检部、生产部（车间）、市场部、办公室 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业12台件测量设备列入计量管理，能按照计量器具管理要求规范管理。 记录表格、报告中法定计量单位书写基本规范。 | 技术质检部、生产部（车间）、市场部、办公室 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合标准规定。公司测量管理体系认证证书对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2、企业用于招投标加分。 | 技术质检部、市场部、办公室 | 否 |
| 15 | 企业能源品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2019年用电23320千瓦时，用水710吨，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 是否按照GB17167－2006要求配置能源计量设备？能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准要求？ | 4.3能源计量器具配备要求 准确度等级要求 | 单位配备的能源计量器具准确度等级符合标准要求，电能表0.2级，水表1.5级。 | 办公室 | 否 |