编号：0090-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | | | | | 审核员 | 韩沁 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 制造部 | 电子台秤 | 17-L-0549 | TCS-150 | Ⅲ | 衡器检定装置  M1等级 | 苏州市计量测试院 | 2019.08.05 | √ |
| 质量管理部 | 数显卡尺 | 17-C-0022 | （0～150）mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置  5等 | 苏州市计量测试院 | 2019.08.20 | √ |
| 制造部 | 电子天平 | 17-L-0630 | （0～600）kg | Ⅱ | E2砝码  E2等级 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2019.03.12 | √ |
| 制造部 | 电子地上衡 | 17-L-0290 | SCS-1.5 | Ⅲ | 衡器检定装置  F2、M1等级 | 苏州市计量测试院 | 2019.08.05 | √ |
| 制造部 | 砝码 | 17-L-0478 | 25kg | F2 | F1等级砝码组标准  F1等级 | 苏州市计量测试院 | 2019.07.18 | √ |
| 质量管理部 | 电导率仪 | 11-H-0044 | Seven Excellence | 1.0级 | KCL电导率溶液标准物质  *U*rel=0.25%(*k*=2) | 苏州市计量测试院 | 2019.03.29 | √ |
| 制造部 | 隔膜压力真空表 | 11-L-0041 | YZTP-100Z(-0.1～0.5)MPa | 1.0级 | 精密压力表标准装置  （0.05～0.4）级 | 苏州市计量测试院 | 2019.08.06 | √ |
| 制造部 | 照度计 | 140205133 | TES-1334A | 二级 | 光照度标准装置  一级 | 苏州市计量测试院 | 2019.05.15 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  企业测量设备委托苏州市计量检测院、广州广电计量检测股份有限公司进行检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019年9月 20日~ 9月 21日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**