编 号：0140-2020

现场审核记录

企业名称：安徽顺彤包装材料有限公司

审核员： 徐德军

审核日期： 2020年8月18日上午至2020年8月19日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了AHSTCL- SC-2020《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。询问生产部、品质部、营销部、生管部、设备部负责人，均清楚本部门及自己的职责。 | 生产部 品质部 营销部 生管部 设备部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 公司《测量管理体系质量手册》中规定了公司的管理方针及计量工作质量目标。查《质量目标管理程序》，关键过程测量设备计量确认100% 、关键测量过程受控率100%、培训合格率100% 、顾客满意度达到95%等4项计量工作质量目标，品质部每年检查计量目标完成情况，对完成情况进行分析，并制定纠正与预防措施。企业计量工作质量目标已分解到各部门，有具体指标可测量，均能达标。 | 生产部 品质部 营销部 生管部 设备部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ06-2020《文件管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查品质部执行的检验标准GB 22467.1-2008《防伪材料通用技术条件第 1 部分：防伪纸》，GBT451.3-2002《纸和纸板厚度的测定》受控、现行有效。 | 生产部 品质部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ07-2020《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。 查企业《检测软件台账》，软件已识别，共计63个，其中生产部使用60个，品质部（实验室）3个。查《检测软件定性考核评定表》，已进行定期评定。符合要求。 | 品质部 设备部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ08-2020《记录管理程序》,其中规定了记录的控制要求。查《质量记录台账》，记录保存期限均为6年，符合要求。 查：编号200806001，产品237g/m2转移金卡，出货检验报告，产品规格1010mm*796mm,检验依据：YC/T 301-2014、YC/T 207-2014、Q/CTQTC7-2015、Q/CTQTC36-2016。检验项目：外观、厚度、含水率、表面张力等，检验结论：合格，日期： 2020年8月6日，检验员：汪尚红，审核：朱熠辉。符合要求。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 6 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ09-2020《标识管理程序》,规定了标识的控制要求。 查品质部实验室使用的出厂编号:17802，型号规格:DMR-1C的方阻仪已由“深圳华科计量检测技术有限公司”校准,证书编号：HK520191203607，校准日期:2019年12月3日。该设备已经进行了计量确认，并粘贴计量确认状态标识。符合要求。 | 品质部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量 设备 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ10-2020 《测量设备管理程序》、AHSTCL-CXWJ13-2020《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理及溯源和受控要求。 企业有615台测量设备纳入了测量管理体系，建立了《检测设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。 测量设备均已量值均溯源，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 品质部 | 否 |
| 8 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查品质部实验室《温度湿度记录表》，已进行定期监控。环境条件满足要求。 | 品质部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量 确认 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ15-201《测量过程设计和实现控制程序》，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求。识别测量过程要素和控制限。测量过程进行了分类管理。 企业建立了AHSTCL-CXWJ13-2020《计 量确认管理程序》以及AHSTCL-CXWJ09-202 0《标识管理程序》。 查出厂编号：3820，型号规格（0~12.7）mm的数显测厚表，校准证书编号：HK5201 91203621；校准日期：2019年12月3日。 设备在有效校准期限内使用，满足预期使用要求。 | 品质部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ14-2020 《计 量确认间隔管理程序》，AHSTCL-CXWJ10-20 20《测量设备管理程序》。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 品质部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ09-2020《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 品质部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ13-2020 《计量确认管理程序》及《测量过程及控制一览表》，共测量过程 103 个，关键过程 2个，重要过程 23 个，一般过程 78个。 对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中关键测量过程为：防伪纸相对横幅厚度差测量过程；编制了“防伪纸相对横幅厚度差测量过程控制规范”，按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查关键测量过程，即“防伪纸相对横幅厚度差测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，采用了准确度比较法进行验证，验证方法正确，符合要求。 查品质部提供的检测日期为2020年7月30日，编号为T06001A0的“基膜检验报告”中，没有报告编号、检验依据信息。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准的7.2.4测量过程的记录a)。 | 生产部 品质部 | 一般不符合01 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ16-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。 抽查高度控制测量过程《防伪纸相对横幅厚度差测量过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求。见附录A《防伪纸相对横幅厚度差测量过程测量不确定度评定报告》。 | 品质部 技术部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备委外送检到2个机构进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查出厂编号：STSC-051； 型号/规格：FLUKE15B的万用表。其校准证书编号：HK52008076504；校准日期：2020年8月7日；证书填写规范，测量设备量值均已溯源到SI单位，符合要求。 现场查生产部印刷车间编号：PC396的秒表、编号：T1的3号察恩杯未进行检定校准。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022- 2003标准的7.3.2溯源性。 | 品质部 生产部 设备部 | 一般不符合02 |
| 15 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客 满意 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ02-2020 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年4月企业对顾客的满意度进行了调查，分别发出并收回内部顾客满意度调查表5张、外部顾客满意度调查表4张，顾客满意度98.55%。 | 营销部 品质部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年6月10日-11日，单独组织了企业内部的测量管理体系审核，对企业所有部门进行了全要素审核。 | 品质部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管 理体系的 监视 | 企业编制了AHSTCL-CXWJ18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备和计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。 | 品质部 | 否 |
| 18 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制程序》，对不合格测量体系的控制采取测量体系内审、监视，出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 品质部 | 否 |
| 19 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了《测量管理体系管理手册》、《改进管理控制程序》，文件中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施满足标准要求。 | 品质部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：编号200806001，产品237g/m2转移金卡，出货检验报告，产品规格1010mm* 796mm,检验依据：YC/T 301-2014、YC/T 207- 2014、Q/CTQTC7-2015、Q/CTQTC36-2016。检验项目：外观、厚度、含水率、表面张力等，检验结论：合格，日期： 2020年8月6日，检验员：汪尚红，审核：朱熠辉。 计量单位使用情况符合要求。 企业无强制检定设备。 | 品质部 生产部 技术部 | 否 |
| 21 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 公司主要耗能品种为水、电、天然气。 2019年能耗为：水：8077吨，折标煤0.7吨标煤；电：9292890kWh，折标煤114.2吨标煤，天然气：17937立方，折标煤31.5吨标煤。共消耗146.4吨标煤。 公司不是重点用能单位。 | 生管部 设备部 | 否 |