## 记录
压力表标准装置测量过程监视统计记录表
测量过程名称：压力表标准装置测量过程
被测参数：压力 测量范围：（0-4）MPa ， 测量最大允差：±0.064MPa
测量仪器：智能数字压力校验仪 测量范围:0~10MPa，最大允许误差是±0.005MPa
监视方法：统计技术 核查标准：压力表 |  |  |  |  | 核查压力：4MPa
序号 | 核查 | 观察记录（MPa） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2019.12.17 | 4.02 | 4 | 4.01 | 4.04 | 4.04 | 4.022 | 0.04
2 | 2020.1.17 | 4.01 | 4.02 | 4.02 | 4.004 | 4.005 | 4.0118 | 0.016
3 | 2020.2.17 | 4.01 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.003 | 4.0146 | 0.017
4 | 2020.3.17 | 4.01 | 4.02 | 4.02 | 4.002 | 4 | 4.0104 | 0.02
5 | 2020.4.17 | 4.01 | 4.003 | 4.003 | 4.03 | 4.03 | 4.0152 | 0.027
6 | 2020.5.17 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.003 | 4.03 | 4.0246 | 0.027
7 | 2020.6.17 | 4.002 | 4.002 | 4.002 | 4.006 | 4.03 | 4.0084 | 0.028
8 | 2020.7.17 | 4.02 | 4.02 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.026 | 0.01
9
10
11
12
13
14
15
| 4.0166 |  |  |  |  | 0.023125
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 4.0166 | MPa
上控制线 | UCL= |  | 4.03 | MPa
下控制线 | LCL= |  | 4.0033 | MPa
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.023125 | MPa
上控制线 | UCL= |  | 0.048909 | MPa
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，压力表标准装置测量过程未出现非正常变异，能满足压力表检定要求。
核查人员： 王捷 2020.8.28

## 控制图
压力表标准装置测量过程控制图
均值控制图（MPa）
UCL=4.030
CL=4.017
LCL=4.003
极差控制图（MPa）
UCL=0.049
CL=0.023
LCL=0