编    号：0121-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__中国石油化工股份有限公司九江分公司__

审核员：__郭小红___    审核日期： 2020年08月27日 上午至2020年08月28日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了9项质量目标，由企管部下发至二级单位各部门。各部门进行分解，每月进行完成情况的汇总上报及检查。企业企管部进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 计量中心2019年度计量目标完成情况：A类测量设备检定率100%，B类测量设备检定率≥95%，设备完好率≥98%，贸易测量设备配备率100%；均达到目标值。 2020年上半年计量目标完成情况：依法合规检定和使用计量器具，实际总完成检定4003台（件），周检率达99.6%,其中：A类器具完成检定，检定率达100%，B类器具检定率达98.5%以上；6项计量标准（钢卷尺、温度计、密度计、电能表、天平、衡器），复查取得计量标准考核证书。 动力运行部2019年度和2020年上半年计量目标完成情况：A类测量设备检定率100%，B类测量设备检定率≥95%，设备完好率≥98%，能源计量器具配备率严格执行《石油石化行业能源计量器具配备和管理要求》，均达到目标值。 | 企管部、计量中心、动力运行部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了10项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至江西省计量测试研究院、九江市计量所、国家石油天然气大流量计量站武汉分站、国家轨道衡计量站南昌分站、九江检安石化工程有限公司检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了10台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 查计量中心编号为EFG00011型号规格GCS-100的数字指示轨道衡,2019年11月7日国家轨道衡计量站南昌分站检定。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 查计量中心编号为19001334型号规格3400的超声流量计2018年10月19日国家石油天然气大流量计量站武汉分站检定。有效期2020年10月18日。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 查动力运行部编号为200701DN040490，型号规格DTSD2810，准确度等级0.2级的三相四线电子式多功能有功电能表,2017年7月26日中石化股份九江分公司计量中心检定站检定，证书编号DN2017-124检定结果通知书检定结论：降为0.5级使用合格。但在计量器具台账上没有该台测量设备的信息。建议测量设备使用部门加强测量设备的台账管理。 | 计量中心、动力运行部 | 否 建议项 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。计量中心、动力运行部测量设备确认（验证）记录：从检定/校准证书、扩展不确定度、最大允差、准确度等级进行验证。 查：计量中心编号为306003010038型号规格CST2003（0-60）MPa的智能数字压力校验仪检定日期2020年4月11日,有效期2021年4月10日，检定单位江西省计量测试研究院。证书编号：RG2003304391.有计量确认记录,Q/JJJSH2300415-2009-2020.6.3 查计量中心编号为04砝码，检定日期2019年11月1日,有效期2020年10月31日，检定单位江西省计量测试研究院。证书编号：ZL1992200445.有计量确认记录,Q/JJJSH2300415-2009-2020.1.15。 查动力运行部编号为10120511460036，型号规格DTSD341，准确度等级0.2级的三相四线电子式多功能有功电能表,中石化股份九江分公司计量中心检定站检定，检定结果通知书证书编号DN2017-137，检定结论：降为0.5级使用合格，检定日期：2017年7月27日，（企业文件规定B类电能表随设备检修时进行检定）。对开具检定结果通知书的测量设备没有进行计量验证。不符合认证审核准则条款号：ISO 10012:2003标准中7.1.1条款，为一般不符合项。 而计量器具台账中型号规格DSSD331，准确度等级0.5级,检定结果通知书型号规格DTSD341，准确度等级0.2级与计量器具台账不一致。 抽查计量中心压力表检定测量过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 计量中心、动力运行部 | 否 01 不符合项 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 计量中心识别了11个高度控制测量过程，压力表检定测量过程测量过程进行了识别，并定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 动力运行部识别了3个高度控制测量过程。 建议加强测量过程有效性确认方法等知识的学习。 | 计量中心、动力运行部 | 否 建议项 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了压力表检定测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 计量中心、动力运行部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。现场重点抽查了压力表检定测量过程，量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 企管部、计量中心、动力运行部 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2019年7月16日-7月19日组织了公司一体化审核，内审分5个组，对公司32个部门进行了全要素的审核，共开出了183项问题，25个不符合项，其中测量管理体系了10个建议改进项，4个不符合项，于2019年8月30日前完成整改。 企业于2019年12月20日以年终工作会的形式开展一体化管理评审，会议由公司总经理谢道雄主持，管理者代表陈齐全汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，形成2020年重点工作意见和方案：1）2020年深化提升计量管理“三基”工作方案；2）2020年持续提升物料正平衡实施方案。2项均制定了主要工作内容及措施，并进行定期考核。 企业于2020年7月7日-7月10日分5组公司组织了公司一体化管理体系审核，对公司所有部门、生产车间，共计32个单位进行了全要素的审核。共开出了163个建议改进项，28个一般不符合项，其中测量管理体系了7个建议改进项，3个不符合项，于8月10日完成整改。企业将于2020年12月召开管理评审。 | 企管部 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现测量管理体系的3个不符合项，7个建议项能查找原因，按期整改关闭。 该公司2019年度认证审核发现的3个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效，认证审核时提出的3个不符合项已关闭。 | 企管部、计量中心、动力运行部 | 否 |
| 9 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业制定了GJJSH-B070203-43-157-2012-3-G2-0200《不符合与改进控制程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 企管部、计量中心、动力运行部 | 否 |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 计量中心有10项企业最高计量标准，都严格按照JJF1033-2016《计量标准考核规范》进行控制，资料齐全，制度明确，记录的信息量较大。 企业规定了5432台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件，溯源管理较好，企业强制检定的测量设备全部委托江西省计量测试研究院、九江市计量所、国家石油天然气大流量计量站武汉分站、国家轨道衡计量站南昌分站、九江检安石化工程有限公司检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》。 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 定量包装执行JJF1070-2005《定量包装商品尽含量计量检验规则》，管理符合要求。计量单位使用情况良好。 | 计量中心、动力运行部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要消耗原油（原料油）、煤炭、天然气、瓦斯、焦炭、蒸汽、电、水和气体等动力资源。企业2019年度耗185.49（万吨标准煤）是重点耗能单位。 | 动力运行部 | 否 |
| 12 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配90台（件），实配90台（件）；进出主要次级用能单位，应配897台（件），实配897台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 572台（件），实配 543台（件）；经现场抽查能源测量设备配备和准确度等级满足要求，完好率为100%。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 动力运行部 | 否 |
| 13 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查用能单位12台件，主要次级用能单位测量设备25台件，主要用能设备20台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 动力运行部 | 否 |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查用能单位12台件，主要次级用能单位测量设备25台件，主要用能设备20台件，测量设备都经过检定/校准。 | 动力运行部 | 否 |