编    号：0121-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__中国石油化工股份有限公司九江分公司__

审核员：___叶明_______ 审核日期： 2020年08月27日 上午至2020年08月28日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 炼油三部共2416台测量设备，抽1#催化T1顶部压力表检定合格，检定标准证书号：（2009）九量标企证字第001号符合要求。 查炼油三部热电偶20161210校准证书为2019年4月10日，信息系统中该台账记录校准日期为2017年3月15。 查炼油三部报警仪M02B002944确认有效期2021年6月24日，计量台账为送修，有效日期为2020年10月21日 查炼油三部报警仪M02B006104检定合格 煤制氢运行部测量设备1360台，查3台A级压力表（150488003ELI、JP1－15054675、JP1－15054673）检定正常。 查油品储运运行部轻油泵房处三台报警仪计量确认标识粘贴正常。 | 炼油三部 煤制氢运行部 油品储运运行部 |  |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查炼油三部热电偶20161256关键测量过程的计量确认记录及校准证书正常，验证方法采用准确度比较法，但未体现比较过程。 查煤制氢运行部压力表（JP1－15054673）的计量确认记录表，计量特性准确度为1级，而检定证书为1.6级。 | 炼油三部 煤制氢运行部 油品储运运行部 |  |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 炼油三部反应温度测量过程控制规范正常 查煤制氢运行部共209个测量过程，其中编制了煤制氢装置气化炉压力测量过程控制规范。 | 炼油三部 煤制氢运行部 油品储运运行部 |  |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查煤制氢运行部关键测量过程气化炉压力测量，并采用Mcp法进行计量验证合格。 | 炼油三部 煤制氢运行部 油品储运运行部 |  |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查1#催化装置反应温度测量核查表，监视结果正常。 查2#催化装置泵211东边可燃气体报警仪的测试，标定结果正常，班组响应时间在3分钟内，效果较好。 | 炼油三部 煤制氢运行部 油品储运运行部 |  |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 |  | 炼油三部 煤制氢运行部 油品储运运行部 |  |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 查炼油三部2020年6月计量“三基”检查问题，已整改 | 炼油三部 煤制氢运行部 油品储运运行部 |  |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 |  | 炼油三部 煤制氢运行部 油品储运运行部 |  |

亮点：抽查2#催化装置泵211东边可燃气体报警仪的报警情况，标定结果正常，班组响应时间在3分钟内，响应及时。