编     号：0160-2020

现场审核记录

公司名称：沈阳鑫联石化设备有限公司

审核员：  刘复荣

审核日期： 2020年08月14日上午至2020年08月15日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了XLSH/CX06-2020《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查质检部执行的检验标准GB/T228.1-201 0《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》，受控、现行有效，符合要求。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 2 | 公司是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司编制了XLSH/CX07-2020 《测量软 件管理控制程序》，其中规定了对软件的控制要求。建立了《检测软件台账》。 查质检部的《检测软件测试记录表》，已对出厂编号为1035的液压万能试验机检测软件进行测试确认，测试日期为2020年4月9日。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 3 | 公司是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 公司编制了XLSH/CX08-2020《质量记录 控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查“理化检测记录单”，试验编号：2020 -564#，产品名称：天然气缓冲罐；试验设备：冲击试验机；试验依据：GB/229.记录保存时间3年。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 4 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 公司编制了XLSH/CX09-2020 《封印和标识管理控制程序》,规定了标识的控制要求。 查质检部使用的WEW-600D液压万能试验机及半自动冲击试验机均已由“辽宁东测检测技术有限公司”校准，并粘贴了计量确认标识。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 公司是否建立 测量设备管理程序？公司规定哪些测量设 备纳入测量管理体系？有无测量设备台帐？测量设备是否处于有效的校准状态？使用环境条件是否满足要求？公司对测量设备的维护管理要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司编制了XLSH/CX10-2020《测量设备 管理控制程序》、 XLSH/CX13-2020《测量设 备计量确认管理控制程序》、XLSH/CX11-2020《测量设备环境控制程序》，其中规定了测量 设备的维护管理及环境控制要求。 共120台测量设备纳入了测量管理体系 并建立了《测量设备管理台账》。 公司对测量设备进行分类管理，测量设备的管理和溯源符合要求。测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查由“辽宁东测检测技术有限公司”出具的校准证书1份。测量设备名称：不锈钢耐震压力表；型号规格：（0-6）MPa；出厂编号:2019-09-109；校准日期:2020年03月03日；证书编号：LNDC-200409252。测量设备处于有效校准状态。 查质检部8月份理化室的“温度湿度记录”表，环境条件满足要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 6 | 公司是否建立 外部供方管理 文件？是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司建立了XLSH/CX12-2020《外部供方 管理控制程序》。 供应部和质检部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则。 抽查测量设备的“合格供方（分包方）档 案，供方名称：沈阳测压仪表厂；提供的设备：压力表。查“供方的资质评价表”、“2017年度质量保证能力评价表”、“供方供货业绩评价表”，该供方为合格供方，可继续供货。 抽查合格服务方（分包方）档案，供方名称：辽宁东测检测技术有限公司；提供的服务：测试仪器校准服务。查JL/SYXL3-5“服务方（分包方）资质评价表”，经评价校准能力优良，售后服务优秀，守信用，是合格供方，长 期合作。 | 供应部 质检部 | 否 |
| 7 | 公司是否编制《测量过程设计和实现控制 程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ | 7.1.计量确认 | 公司编制了XLSH/CX16-2020《测量过程设计和实现控制程序》，明确了对测量过程的 管理要求。 建立了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记 录表》，识别顾客、组织和法律法规的要求及 测量过程要素和控制线，并确定计量要求。 公司对测量过程进行了分类管理。建立了XLSH/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》及XLSH/CX09-2020《封印和标识管理控制程序》。 查设备编号100320,型号规格DWC-60的低温槽，其校准证书编号：LNDC-200271055 设备在有效校准期限内使用，满足预期使用要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 8 | 公司是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 公司编制了XLSH/CX15-2020 《计量确认间隔管理控制程序》，明确了对测量设备以 及计量确认间隔的管理要求。规定了实行计量确认间隔调整的测量设备应评审其计量确认间隔 公司暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 9 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 公司编制了《测量设备计量确认管理控制程序》、XLSH/CX15-2020《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 公司暂无具有保护装置或需封印处理的 测量设备。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 7.2.4测量过程记录 | 公司编制了《测量设备计量确认管理控 制程序》以及《测量过程及控制一览表》，共 识别出21个测量过程，其中“20-210固定式压力容器耐压试验过程”等6个测量过程被列为关键测量过程。 查《测量过程及控制一览表》中的关键测 量过程“Q345R抗拉强度检测过程”，识别了测量要求，导出了计量要求，见《计量要求导出和计量验证记录表》。 查关键测量过程，即“Q345R抗拉强度检测过程”的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，符合要求。查质检部的“液压试验 报告”1份，产品编号20-286；试验日期：2020年7月17日。记录中没有检测依据信息。不符合7.2.4（a）条款。 | 质检部 技术部 生产部 | 次要不符合01 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司编制了XLSH/CX17-2020 《测量不 确定度管理控制程序》，满足标准要求。 抽查高度控制测量过程《Q345R抗拉强度检测测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求。见附录A《Q345R抗拉强度检测测量不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 12 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司的测量设备委托“辽宁东测检测技术有限公司”进行校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查设备编号：XL09，型号/规格：(0-5)V的电压表；校准日期：2020年04月01日。符合要求。 测量设备量值均已溯源到SI单位。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 公司编制了XLSH/CX02-2020 《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2019年12月公司对外部客户进行了满意度调查，包括广州燃气集团共10个客户的满意度调查结果：顾客满意度为98.78% | 经营部 | 否 |
| 14 | 公司发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司编写了XLSH/CX19-2020《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 2020年7月10日-7月11日，公司组织了对6个部门的全要素测量管理体系内审，佟秀娟任组长审核，内审分1个组，共开出了1不符合项，已分析原因，并于7月15日完成整改。 | 办公室 质检部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质检部的“钢板（锻件）超声检测报告”，报告编号：XLUTBG-20-73，,检验日期：2020年7月26日，计量单位的使用情况符合要求。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 16 | 公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能位？ | GB17167-2006 | 公司主要耗能品种为水和电。 2019年能耗为：水：27000吨，折标煤2.31吨标煤；电：580000kWh，折标煤71.28吨标煤。共消耗73.6吨标煤。 公司不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |