编号：0171-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表检定 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （2±0.064）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量要求：校验压力控制在（2±0.064）MPa，T=±0.064 MPa； 2．测量过程最大允许误差：△允=T×1/3=±0.064×1/3=±0.021MPa（取1/3）)； 3．测量范围：上限按3/2原则，被测量参数（2±0.064）MPa可选3MPa 的精密压力表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 最大允许误差 |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 精密压力表 |  | (0-4)MPa | 0.4级 证书给出检测点2MPa测量误差0.002 MPa |  | YB字2020030605号 |  | 2020年3月6日 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围（0-4）MPa，满足计量要求的测量范围(0－3)MPa的要求。 2.测量设备当检测点2MPa时，误差0.002MPa满足于计量要求允许误差±0.021MPa的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 夏政波 验证日期：2020年8月18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定； - 测量设备验证正确。 审核员意见：计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。郭小红 受审核方代表签字：叶志强 审核日期：2020年8月18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |