编号：0171-2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | | | | | 审核员 | 郭小红、谭华、程万荣 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 机械分厂 | 超声波测厚仪 | 0000601680000162 | TT301 | （1.5~75）mm：  U=0.04mm  (100~200）mm  U=0.1mm k=2 | (1.5~200)mm：  MPE:±(3~17)μm | 自贡检验检测院 | 2020.7.13 | √ |
| 供应链中心 | 温湿度表 | 1302 | GJWS-B2 | 温度U=0.7℃； 湿度U=3.0(%)  k=2 | 温度：U=0.04℃， 湿度：U=1.4%RH，k=2 | 深圳市东华计量检测技术有限公司 | 2019.9.16 | √ |
| 氟化二厂 | 压力表 | GJ441 | (0~120)MPa | 1.6级 | 0.05级 | 自贡检验检测院 | 2020.3.13 | √ |
| 仪电中心 | 精密压力表 | 78-11-1193 | (0~100)MPa | 0.4级 | 0.05级 | 自贡检验检测院 | 2019.8.27 | √ |
| 质检中心 | 针入度测试仪 | 0064 | GB269-64 | U=0.03mm k=2 | 三等量块 | 中国测试技术研究院 | 2020.6.29 | √ |
| 工程塑料厂 | 厚度表 | E04167A | (0~10)mm 0.01mm | U=5μm k=2 | 三等量块 | 自贡检验检测院 | 2020.4.22 | √ |
| 仪电中心 | 标准水银温度计 | 1864 | （-30-20）℃ | -0.05℃ | 二等 | 中国测试技术研究院 | 2019.3.27 | √ |
| 仪电中心 | 多功能温度校验仪（温度） | 316A17010022 | 316 | 热电偶：U=0.15℃  热电阻：U=0.10℃ k=2 | 热电偶：U=（0.06~0.09）℃  热电阻：U=0.03℃ k=2 | 中国测试技术研究院 | 2020.3.24 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  抽查该公司除自检以外的所有测量设备均送中国测试技术研究院、深圳市东华计量检测技术有限公司、自贡检验测试院检定/校准。经查8份校准/检定报告，填写规范，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年08月17日 上午至2020年08月18日 上午 (共1.5天)  审核员签字： 郭小红、谭华、程万荣 部门代表签字：叶志强 | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**