编    号：0171-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__中昊晨光化工研究院有限公司__

审核员：谭华            审核日期：2020年08月17日 上午至2020年08月18日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 已将公司的质量目标进行分解，制定各部门的计量目标并进行量化分解，有目标的测算方法、目标测算要求及考核频率。 | 质检中心 氟化二厂 环保分厂 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 1、现场抽查编号为MA-08-58-01（1040）和MA-08-58-02激光粒径测试仪，校准日期我2020年4月29日； 送至中国测试技术研究院校准。 2、查测量管理信息系统，出现“玻璃温度计、玻璃棒温度计、精密玻棒温度计”等不规范测量设备名称描述； 3、在质检中心 现场提供为“受控”状态的CGJLCX-2011《计量检测体系程序文件》已作废，新程序文件2020-04-09已发布实施，现场使用的不是最新有效版本。不符合ISO 10012:2003标准中6.2.1条款，为一般不符合项。 4、测量管理系统中显示出厂编号为1012的A类粘度测量仪器检定日期2016-12-28，有效日期2018-12-27，计量确认间隔24个月，已超期，未进行系统； 5、查门尼/硫变岗位操作准则，GB/T1232.1-2000标准现行有效版本为GB/T1232.1-20002016； | 质检中心 | 建议项 02 不符合项 |
|  |  |  | - 氟化二厂标准物质未纳入测量管理系统台账管理； - 查标准溶液（1+4）硫酸，浓度20%，配置日期2020.7.26，有效日期2020.10.26，有配置人和核验人； - 查电子汽车衡检定证书，编号DHQ字2020030503号，无证书内页检定数据等相关信息； | 氟化二厂 | 否 |
|  |  |  | - 查测量设备管理系统，安全环保计量器具，出厂编号为2002.1.963压力表，管理状态“在用”，有效日期为2020-03-19，已超期半年，未进行系统维护； - 查管理系统台账，显示有35台超期测量设备，经询问现场正常使用，未进行台账动态维护。 | 环保分厂 |  |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | - 查关键测量过程《悬浮法聚四氟树脂粒径测试过程》，关键测量设备未能提供计量确认记录；设备粘贴的A类计量确认标识，确认员“卿光亚”为设备校准员，“常钧”未能提供计量确认员证。 - 抽查化工分析岗位人员胡艳岗位操作证，有效期为2025.7.13； - 现场抽查验证不合格测量设备，编号为1001513564的报废设备未按照程序文件规定粘贴禁用标识。 - 查氟化二厂《裂解炉炉前压力测量过程》，关键测量设备压力变送器，提供计量确认记录； | 质检中心 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | - 查环保分厂《四氟丙酸钠加成釜温度测量过程》，已编制测量过程控制规范进行控制和有效性确认； - 查氟化二厂《裂解炉炉前压力测量过程》已编制测量过程控制规范进行控制 | 氟化二厂 环保分厂 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查环保分厂《四氟丙酸钠加成釜温度测量过程》，，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 环保分厂 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。 | 质检中心 氟化二厂 环保分厂 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年7月14日-7月17日组织了公司管理体系审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了3个不符合项，于8月30日完成整改。 | 质检中心 氟化二厂 环保分厂 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证该公司2019年度认证审核发现的《熔融指数测试原始记录》不符合项，在规定的时间整改完毕，验证有效。 | 质检中心 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 按照公司《测量设备管理程序文件》要求对强制检定测量设备进行控制，并在设备管理系统中标识“Q” | 质检中心 氟化二厂 环保分厂 | 否 |