编    号：0171-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__中昊晨光化工研究院有限公司__

审核员：  郭小红        审核日期：2020年08月17日 上午至2020年08月18日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了4项质量目标，由质量管理部下发至二级单位各部门。各部门进行分解，每季度进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 仪电中心2019年度计量目标完成情况：公司计量标准器的周检率100%；计量标准器及其主要配套设备周检合格率100%；本单位内使用的测量设备计量确认率98%；计量检定过程监视检查受控率100%。 2020年第一第二季度完成情况：计量标准器的周检率100%；计量标准器及其主要配套设备周检合格率100%；本单位内使用的测量设备计量确认率100%；计量检定过程监视检查受控率100%。 | 质量管理部、仪电中心、生产管理部 | 否 |
| 2 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业 建立了15项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至中国测试技术研究院、深圳市东华计量检测技术有限公司、自贡检验测试院检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了8台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 查仪电中心编号为JLB2-09-176-13(00517430001)型号规格（0-40）MPa的模块式压力校验仪2020年4月24日中国测试技术研究院检定。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 查仪电中心编号为JLB2-09-171-06(014)标准砝码2020年4月3日中国测试技术研究院检定。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 在仪电中心电学检定间审核时，发现编号为JLB2-09-165-05(961.23)直流电流表，2019年3月1日停用。没有张贴有效的状态标识。不符合认证审核准则条款号：ISO 10012:2003标准中6.2.4条，为一般不符合项。 建议检定间温湿度记录保留在检定工作现场。 | 仪电中心、生产管理部 | 否 不符合项 建议项 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。仪电中心、生产管理部测量设备确认（验证）记录：从检定/校准证书、扩展不确定度、最大允差、准确度等级进行验证。 查：仪电中心编号为JLB2-09-176-13(00517430001)型号规格（0-40）MPa的模块式压力校验仪检定日期2020年4月24日,有效期2021年4月23日，检定单位中国测试技术研究院。有计量确认记录。 查仪电中心编号为JLB2-09-171-06(014)标准砝码，检定日期2020年4月3日,有效期2021年4月2日，检定单位中国测试技术研究院。有计量确认记录。 抽查弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表检定计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 仪电中心、生产管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 仪电中心建立了5个高度控制测量过程，弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表检定测量过程进行了识别，并定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 仪电中心 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表检定测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 仪电中心 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。 | 质量管理部、仪电中心、生产管理部 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年7月14日-7月17日分3组组织了公司管理体系审核，对公司所有部门、生产车间，共计24个单位进行了全要素的审核，共开出了3个不符合项，于7月30日完成整改。 企业于2020年08月03日开展了管理评审，中昊晨光化工研究院有限公司李嘉总经理参加会议，共39人参会。 会议由管理者代表金永良副总经理汇报了体系运行情况。测量管理体系审核报告作为管理评审输入材料之一。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告.公司的管理评审共提出2个改进项目，落实了整改部门和措施。 建议公司管理体系审核资料进行归口统一管理。 | 质量管理部 | 否 建议项 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的3个不符合项能查找原因，按期整改关闭。 该公司2019年度认证审核发现的3个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效，认证审核时提出的3个不符合项已关闭。 | 质量管理部、仪电中心、生产管理部 | 否 |
| 9 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 仪电中心有15项企业最高计量标准，都严格按照JJF1033-2016《计量标准考核规范》进行控制，资料齐全，制度明确，记录的信息量较大。 企业规定了2021台件测量设备列入强制检定，随机抽查8台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托中国测试技术研究院、深圳市东华计量检测技术有限公司、自贡检验测试院检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》。 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 定量包装执行JJF1070-2005《定量包装商品尽含量计量检验规则》，管理符合要求。计量单位使用情况良好。 | 仪电中心、生产管理部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要消耗电能、天然气和蒸汽。企业2019年度耗6.95（万吨标准煤）是重点耗能单位。 | 生产管理部 | 否 |
| 12 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配49台（件），实配49台（件）；进出主要次级用能单位，应配 278台（件），实配 278台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 668台（件），实配 661台（件）；经现场抽查能源测量设备配备和准确度等级满足要求，完好率为100%。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 生产管理部 | 否 |
| 13 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查用能单位4台件，主要次级用能单位测量设备6台件，主要用能设备10台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 生产管理部 | 否 |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查用能单位4台件，主要次级用能单位测量设备6台件，主要用能设备10台件，测量设备都经过检定/校准。 | 生产管理部 | 否 |