编号：0158-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 咸阳天力商品混凝土有限公司 | 审核员 | 孙保健 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 001 | SCS-60 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2020.7.22 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 003 | SCS-120 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2020.7.22 | √ |
| 生产部 | 混凝土配料称 | I站 | HZS-180 | X(1)等级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2020.7.22 | √ |
| 生产部 | 混凝土配料称 | Ⅱ站 | HZS-180 | X(1)等级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2020.7.22 | √ |
| 实验室 | 电液式压力试验机 | 121093 | DYE-2000 | I级 | 0.1级标准测力仪 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2020.04.09 | √ |
| 实验室 | 电子天平 | 139113 | BL-1000 | Ⅲ级 | F1等级砝码 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2020.04.23 | √ |
| 实验室 | 电子天平 | YK201205210 | FA2004B | I级 | F1等级砝码 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2020.04.23 | √ |
| 审核综合意見：公司未建立计量标准，测量设备全部送至西安计量技术研究院、陕西力源仪器设备检测有限公司检定、校准，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2020年08月 14 日~ 08月 15 日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**