编号：0056-2017-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 苏州太湖电工新材料股份有限公司 | | | | | 审核员 | 余慧 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产供应科 | 电子台秤 | T1 | TGT-100 | III级 | 衡器检定装置:M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019年12月6日 | √ |
| 生产供应科 | 电子台秤 | T30 | TCS-300 | III级 | 衡器检定装置:M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019年12月6日 | √ |
| 生产供应科 | 压力表 | V11 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2020年6月9日 | √ |
| 质检计量科 | 密度计 | MD-2 | （0.8-0.9）g/ml | U=0.003  (k=2) | 二等 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019年12月6日 | √ |
| 质检计量科 | 气相色谱仪 | 200909026 | GC1690 | 检测限g/s：1.1E-11 | U =3%（k=2） | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019年12月6日 | √ |
| 质检计量科 | 自动电位滴定仪 | 640110N001502002 | ZD-2 | 0.1级 | 酸度计检定仪：0.006级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019年12月6日 | √ |
| 质检计量科 | 涂-4杯粘度计 | N1 | NDJ-5 | Urel=0.9%（k=2） | 标准黏度液CS-010051U=0.21% k=2 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019年12月6日 | √ |
| 生产供应科 | 外径千分尺 | / | (0-25)mm | ±0.004 | 检定装置：5等 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019年12月6日 | √ |
| 生产供应科 | 电机线圈游标卡尺 | Y7 | （0-60）mm | U=0.01（k=2） | 量块：5等 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019年12月6日 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年8月16日~ 8月16日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**