编    号：0056-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 苏州太湖电工新材料股份有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 8月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业电热鼓风干燥箱、电子妙表、滴定管、密度计、绝缘电阻测量仪、气相色谱仪等6台测量设备均分别经过苏州市吴江区检验检测中心和苏州计量测试院等进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,但现场有些计量确认标识未填写类型，灌装现场台秤标识有脱落现象。已向企业提出.测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 质检计量科 生产供应科 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了Q/TH08.06-2019《计量体系记录管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：原材料进厂试验记录，编号为TH8.2.3-02，记录了批号、时间、检验项目和指标、数据和检查结果并有检验和核准人员签字。 查：工艺过程检验情况：生产控制单，记录批号、时间、检验标准、项目、检验验项目、判定结果，有检验员、质检负责人员签字。记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 | 质检计量科 生产供应科 | 否 |

| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见企业《测量过程及控制一览表》，共有15个关键和重要测量过程，其中涉及了与关键参数、原材料和成品检测相关的过程。抽查成品称重测量过程，测量要求识别正确，配备的电子台秤由苏州市吴江区检验检测中心检定。测量设备已验证，方法正确。 | 质检计量科 生产供应科 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程，查关键测量过程成品称重测量过程测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质检计量科 生产供应科 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了Q/TH08.15-2019《测量不确定度管理程序》查重要测量过程成品称重测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 质检计量科 生产供应科 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。 | 质检计量科 生产供应科 | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录基本能采用法定计量单位，个别记录中公斤单位未用小写字母kg。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定，对强制检定的测量设备按期实施检定。目前公司一个储气罐的压力表已按照标准要求，进行检定和A类管理，均在有效期内使用，满足要求。 | 质检计量科 生产供应科 | 否 |