编    号：0092-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏凤灵乐器有限公司

审核员：  吴素平                                   审核日期：2020年08月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年06月08日-09日组织了公司测量体系内审工作，对公司的六个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，于规定日期整改完成；2020年07月10日进行了管理评审，会议由公司的总经理李晓晨主持，管理者代表李瑞林及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 技术 设备部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 技术 设备部 质管部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标 。技术设备部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查自上年审核以来一年内，计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 技术 设备部 质管部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年初审后一年来，未有新增测量过程，检查了已识别的重要测量过程：琴弦直径均匀度测量、提琴面板外弧高测量、提琴桥线长度测量、提琴音孔上、下宽测量、固化剂配比称重测量过程等，抽查了企业编制了《提琴桥线长度测量过程控制规范》，顾客的计量要求导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见提琴桥线长度测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《提琴桥线长度测量过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《提琴桥线长度测量过程监视统计记录表》及《提琴桥线长度测量过程质控图》，符合标准的要求。 | 技术 设备部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的初审中，发现的一个次要不符合项： 抽查生产车间提琴生产过程，制定了《抽湿房的抽湿处理规定》Q/FLG-0613-2018,要求相对湿度：(40%-80%)RH,此过程未识别，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003标准的 7.2条款。 企业及时采取了纠正措施：将生产车间提琴生产过程，要求的相对湿度(40%-80%)RH,此过程已识别，提供了QR/FLC7.1.5-11《测量过程及控制一览表》， 满足要求。 上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 技术 设备部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技术 设备部 质管部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业无强检计量器具。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 技术 设备部 质管部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业产品信用等级申报，市长质量奖申报以及企业产品的招投标。 | 技术 设备部 质管部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的变更情况：企业名称由原来的“泰州市凤灵提琴制造有限公司”更名为：“江苏凤灵乐器有限公司”，生产地址：由原来的“泰兴市黄桥镇华溪中路1号”变更为“江苏省泰州市泰兴市黄桥镇金溪路东、通站路北”其余未变更。企业要求更换“测量体系认证证书”，见附件。 | 技术 设备部 质管部 | 否 |