编号：0106-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏金泰堡机械制造有限公司 | 审核员 | 蔡 萍 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 生产车间 | 压力表 | W17946 | (0~1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.04.24 | √ |
| 生产车间 | 测量内尺寸千分尺 | 160835632 | (25-50)mm | ±0.004μm | 量块5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.7.24 | √ |
| 品管科 | 电子汽车衡 | 1505003675 | SCS-100(t) | Ⅲ级 | 标准砝码组M1等级 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.7.12 | √ |
| 品管科 | 减震器综合性能试验台 | 025G001 | RT-D09018 | ±3.0% | 标准测力仪0.3级 | 深圳市一量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 设备 | 盐雾试验箱 | 02NF004 | YWX/Q-250 | ±2℃  | 数据采集器U=0.2℃ k=2 | 深圳市一量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 品管科 | 表面粗糙度检测仪 | 02BM002 | CSRM-ID(T) | ±3.2% | U=6.0%，k=2 | 深圳市一量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 品管科 | 自动弹簧拉压试验机 | 02HJ001 | TLS-S5000A | ±2% | 标准测力仪0.3级 | 深圳市一量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
| 品管科 | 微机伺服控制液压万能试验机 | 02LL001 | WAW-600 | ±1% | 材料试验机检定装置0.3级 | 深圳市一量检测有限公司 | 2020.7.7 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 企业测量设备委托泰兴市产品质量综合检验检测中心、深圳市一量检测有限公司等法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 |
| 审核日期： 2020年08月18日 上午至2020年08月18日 下午 (共1.0天)审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**