编    号：0106-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏金泰堡机械制造有限公司

审核员：  吴素平                                   审核日期：2020年08月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年05月08日-09日组织了公司测量体系内审工作，对公司的十个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，于规定日期整改完成；2020年06月10日进行了管理评审，会议由公司的总经理孔伟主持，管理者代表孔亮华及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 技术研发部 （品管科） | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 技术研发部 （品管科） 销售科 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 。品管科负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查2020年（1-2）季计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 技术研发部 （品管科） 生产运行部 （设备科） 销售科 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年初审后一年来，未有新增测量过程，检查了已识别的重要测量过程：铝锭成份检测、下联板焊接强度试验、方向柱硬度检测、外购弹簧力值检测、柄杆电镀抛光表面粗糙度检测、摩托车减震器成品检验过程等，抽查了企业编制了《表面粗糙度检测过程控制规范》，顾客的计量要求导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见表面粗糙度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《表面粗糙度检测过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《表面粗糙度检测过程监视统计记录表》及《表面粗糙度检测过程质控图》，符合标准的要求。 | 技术研发部 （品管科） 生产运行部 （设备科） | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 去年对企业的初审中，发现的一个次要不符合项： 抽查生产现场有一台（0-300）mm的数显测高仪（数显高度卡尺）尚未进行检定，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003标准的 6.3.1条款。 企业及时采取了纠正措施：将生产现场有一台（0-300）mm的数显测高仪（数显高度卡尺）送至泰州市产品质量综合检验检测中心进行了检定，证书编号2020102438001，检定日期2020年4月24日，有效期至2021年4月23日，检定结论合格，满足要求。 上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 技术研发部 （品管科） | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技术研发部 （品管科） 生产运行部 （设备科） |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业强检计量器具共5只用于安全防护，抽查一只出厂编号W17959, Y-100，1.6级0-1.6MPa,压力表,检定日期2020年4月24日，有效期至2020年10月23日。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 技术研发部 （品管科） 生产运行部 （设备科） 销售科 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业用于产品质量信用等级申报及展示自身的基础管理能力。 | 技术研发部 （品管科） 生产运行部 （设备科） （销售科） | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 技术研发部 （品管科） | 否 |