编     号：0047-2020

现场审核记录

企业名称：_江苏华源节水股份有限公司_

审核员：__李俐_____    审核日期： 2020年03月20日 上午至2020年03月21日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门安质部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原坯进厂验收，生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是技术部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的14项职能。 企业把原坯进厂验收，生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系6项质量目标与管理方针一致有具体指标可测量，每月由行政部统计考核，均能达标。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查企业产品执行标准为GB/T25409-2010 小型潜水电泵、GB/T2816-2014 井用潜水泵、GB/T13663.2-2018 给水用聚乙烯、WBG03-2016 电动喷灌机标准、WBG02-2016 轻型喷灌机标准、WBG01-2018中型喷灌机标准、WBG04-2016 JP90-350～JP160-300 型卷盘式喷机灌等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。已对测量设备使用的控制软件进行了识别。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 6 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查产品图纸编号为HT200/GB9439-88的导流壳已按作业指导书在加工过程的测量要求均作了记录。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 7 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查：外径千分尺、 深度卡尺、游标卡尺，压力表、电子吊秤，均有计量确认标识. | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.2.4标识 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原坯进厂验收，生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，技术部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有79台件（其中强制检定设备6台件）。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。安质部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由徐州市质量技术监督综合检测检验中心、深圳天溯计量检测股份有限公司进行溯源。供销部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 13 | 计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求？ | 7．1.4计量确认过程。记录。 | 抽查了游标卡尺型号为(0-300)mm编号为HS106290084；抽查了千分尺编号为F12352；电子吊秤编号为19AA00453-1；均在有效期内。并按要求形成计量确认记录。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了25个测量过程，抽查其中关键重要测量过程1个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。 抽查了潜水泵上导流壳基准端直径检测过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该公司未建最高计量标准。 公司测量设备均由徐州市质量技术监督综合检测检验中心进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》 审核时发现，该企业在生产运营部使用的TH600型硬度计不能提供溯源证书，不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 | 01 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范。企业强检计量器具6台均已检定，满足要求。 | 生产管理部经营管理部营销管理部 工程部 |  |