编号：0075-2017-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | **大庆慧龙石油机械有限公司** | | | | | 审核员 | 王玉玲 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 型号  规格 | 设备  编号 | 测量设备  准确度级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 1 | 压力表 | （0-60）MPa | 53184 | 1.6级 | 数字压力表0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.08.7 | √ |
| 2 | 压力表 | （0-16）MPa | 80268 | 1.6级 | 数字压力表0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.08.7 | √ |
| 3 | 万用表 | MF500 | 12060365 | 1.0级 | 多功能校准仪0.02级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.08.4 | √ |
| 4 | 绝缘电阻表 | ZC25-3/  0-500MΩ | 040611 | 10级 | 兆欧表检定装置0.2级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.08.10 | √ |
| 5 | 便携式直流双臂电桥 | QJ44 | 7903 | 0.5级 | 双桥校验装置0.01级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.08.9 | √ |
| 6 | 内径百分表 | (50-160)mm | 82554 | ±0.01mm | 光栅指示仪 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.8.6 | √ |
| 7 | 高度尺 | (0-500)mm | 030028 | ±0.03mm | 量块5等  12块 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.08.6 | √ |
| 8 | 外径千分尺 | （50-75）  mm | 971566 | ±0.001mm | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.08.6 | √ |
| 审核综合意见：  该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | |  |
| 审核员签字： 部门代表签字：  审核日期：2019年11月7日 | | | | | | | | |