编号： 0090-2020

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称：濮阳中原信息技术有限公司

审核员：耿丽修                       审核日期：  2020年8月23-24日

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查关键测量过程：《控制系统（PLC）耐受电压检验过程计量要求导出和计量验证记录表》： 1）测量过程中的被测参数要求、验证人员、测量设备的校准信息等资料远程与现场实际情况相符； 2）计量要求识别过程，远程与现场实际情况相符。 | 总经办-（质量管理组） | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查型号ZC7122、编号ZC10000198交/直流耐压绝缘测试仪等共4台测量设备。经现场确认，抽查的测量设备的检定/校准信息与证书一致，远程与现场实际情况相符。 | 总经办-（质量管理组） | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查《控制系统（PLC）耐受电压检验过程检查表》， 确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录、测量过程有效性确认记录、测量过程监视统计表及监视控制图等，与现场实际记录相符。 查关键测量过程《控制系统（PLC）耐受电压检验过程》相关技术资料，经现场验证确认，自远程审核后，企业按规定计划，实施现场监视及定期核查工作。 | 总经办-（质量管理组） | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 公司的计量方针及4项质量目标。《2020年测量管理体系质量目标年度分解计划》，按月进行统计汇总。有本年度前4个月实施结果汇总，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。经现场验证确认，公司目标远程审核提供的目标统计记录属实，远程与现场实际情况相符。 | 总经办-（质量管理组） 总经办-（材料设备组）系统集成部、销售部、总经办-（人力资源组） | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 企业管理评审已在2020年4月22日开展并完成。查管理评审有关记录，包括管理评审计划汇报材料、管理评审报告，经确认与远程审核提供的电子记录相符。 | 管理者代表、总经办-（质量管理组） | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 企业内审已在2020年04月08日～4月09日开展并完成。查内审有关记录，包括内审计划、汇报材料、内审检查表、内审报告，经确认与远程审核提供的电子记录相符。 | 管理者代表、总经办-（质量管理组） | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 远程审核抽查总经办质量管理组，发现编号099139931数字万用表校准证书，证书中校准用主标准器无任何技术数据（如不确定度或准确度等级或最大允许误差），证书中标注“计量特性”处空白。总经办质量管理组设备取回后，未对该数字万用表及校准证书进行计量确认，不符合GB/T19022-2003标准7.1 计量确认 条款。属于一般不符合项。 经本次现场审核查验，该设备校准证书，由“深圳华科计量检测技术有限公司” 重新出具，增加了 校准用主标准器最大允许误差等内容。校准证书编号：HK2003061192。现场验证确认，纠正措施完成情况符合要求。同意关闭不符合项。 | 总经办-（质量管理组） | ■是 □否，列入不符合（编号：01） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 1）企业已进行测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况，符合标准要求。经确认与远程审核提供的电子记录相符。 2、经现场确认，企业无计量争议或计量投诉情况。 3）企业资质情况的确认 （1）企业成立于2015年7月6日，注册资本为5500万元。2016年3月31日，取得三证合一营业执照，统一社会信用代码：91410900349440455P，营业执照长期有效。法人资格满足要求； （2、）2019年7月31日，取得《防爆电气设备安装、修理资格证书》，有效期为2022年7月30日。发证机关：国家防爆电气产品质量监督检验中心。 经现场确认，企业的认证和资质，所提交的质量授权证明文件有效，符合要求。企业资质情况无变化，与远程审核提供的电子记录相符。 | 总经办-（质量管理组） | ■是 □否，列入不符合（编号：） |

自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

（公章）

日   期：2020、8、24