测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业：濮阳中原信息技术有限公司

编    号：   0090-2020

认证报告内容

1. 企业名称：濮阳中原信息技术有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址：濮阳市华龙区大庆路兴隆社区南院196号楼1单元2楼

企业活动范围和场所：濮阳市华龙区大庆路兴隆社区南院196号楼1单元2楼

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日5.5(人.日)，现场人日 4.5 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-05-10 9:00:至2020-05-10 17:00，

远程审核： 2020年05月11日 9时至2020年05月12日12时

现场审核： 2020年08月23日 9时至2020年08月24日12时

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耿丽修 | 女 | 组长 | 13573745396 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0029 |
| 刘文动 | 男 | 组员 | 15169406879 | 审核员 | 中认协评[2019]228号ISC[S]0235 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 董洪凤 | 潘卫国 | 刘冲 | 赵子龙 | 徐美娜 | 孙全旗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 执行董事 | 总经理（管代） | 销售总监 | 部门经理 | 总经办测量主管 | 材料设备组长 |

9. 认证审核准则：

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

公司实际位置位于濮阳市华龙区大庆路兴隆社区南院196号楼1单元2楼。涉及部门有管理者代表、总经办、系统集成部、销售部及下属专业组。审核范围涉及到的许可范围内：可编程序自动化控制系统和智能化仪器仪表、远程数据采集控制系统、先进控制与优化、防爆电气系统、安全控制系统的研发、生产和销售、维修维护与测量过程有关的所有活动的测量过程、部门、场所。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业成立于2015年7月6日，注册资本为5500万元。2016年3月31日，取得三证合一营业执照，统一社会信用代码：91410900349440455P，营业执照长期有效。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。经查公司截止审核时，没有发生顾客对产品质量投诉等问题。

该公司1、于2016年4月19日，分别通过：华信创（北京）认证中心有限公司的ISO9001：2015质量管理体系认证。ISO18001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证。三证最近认证日期为2019年 4月18 日，三个证书有效期均为2022年4月18日。2、2019年7月31日，取得《防爆电气设备安装、修理资格证书》，有效期为2022年7月30日。发证机关：国家防爆电气产品质量监督检验中心。企业的认证和资质，所提交的质量授权证明文件有效，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。

企业产品执行标准为: GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控 制设备》、GB_T 33008.1-2016 《工业自动化和控制系统网络安全 可编程序控制器（PLC） 第1部分：系统要求》、GBT 15969.3-2017 《可编程序控制器 第3部分：编程语言等标准》等。现行有效并受控。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年1月1日，企业发布ZY-CLSC-2020 测量管理体系质量手册和 ZY-CLWJ-2020程序文件。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求，文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为总经办，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的3个部门及下属专业组规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了测量管理体系手册和程序文件，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的6项职责，主要计量职能部门—-总经办的17项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3、评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控 制设备》、GB_T 33008.1-2016 《工业自动化和控制系统网络安全 可编程序控制器（PLC） 第1部分：系统要求》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程》等13个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》。分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年04月08日～4月09日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表潘卫国参与审核。内审分组对公司4个部门及所属的专业组，进行了全要素的审核，发现一般不符合项1项，现场使用的编号为99139931的“数字万用表”，未登记到《测量设备台账》中进行管理。没有严重不符合项，企业及时制定了纠正措施，该不符合项于2020年4月10日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。

12.4.2、企业编制《管理评审控制程序》。企业于2020年4月22日，开展了管理评审，会议由公司总经理兼管理者代表潘卫国主持，并汇报了体系运行情况。会议对公司测量体系目前存在的员工培训情况、关键测量过程控制有效性情况、内审中发现的1项不符合项的整改和进一步完善的问题，制定了相应的整改措施计划，经验证合格后关闭不符合项。会议要求：要进一步加大测量管理体系的管理力度，尤其是对关键工序和质量控制点工序上的测量设备，应重点进行计量检查，以保证这些测量设备的测量准确性；要加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力；要进一步将公司的产品过程进行筛选，完成对公司测量管理体系关键测量过程的全面控制；对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

12.5.2根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

13. 现场审核情况：

根据认证审核计划，审核组于分别于2020年5月11--12日（远程审核）, 2020年08月23日-24日（现场审核）。先后抽样检查了企业3个职能管理部门及下属各专业组，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，总经办部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员10人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求识别了13个测量过程，《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程》被列为关键测量过程，另有重要测量过程4个、一般测量过程8个。企业外购件及外协件进厂检验、工艺生产过程控制、检验测量过程等，测量设备配备齐全，生产过程采用自动化工艺控制。企业共有26台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。生产流程所使用的测量设备配备齐全，实验室环境符合要求；测量设备标识使用规范。总经办和销售部负责建立测量设备合格供方名录，总经办负责对提供检测服务的深圳市华科计量检测技术有限公司等合格外部服务方，建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要和关键测量过程，配备的测量设备进行了验证，并根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业编制《质量目标分解及控制程序》，规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致。《2020年测量管理体系质量目标年度分解计划》，按月进行统计汇总。有本年度前4个月实施结果汇总，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

13.2、本次审核发现一般不符合项1个、未发现严重或系统性的不符合情况。

抽查总经办质量管理组，发现编号099139931数字万用表校准证书，证书中校准用主标准器无任何技术数据（如不确定度或准确度等级或最大允许误差），证书中标注“计量特性”处空白。总经办质量管理组设备取回后，未对该数字万用表及校准证书进行计量确认，不符合GB/T19022-2003标准7.1 计量确认 条款。属于一般不符合项。经本次现场审核查验，该设备校准证书，已由“深圳华科计量检测技术有限公司” 重新出具，增加了 校准用主标准器最大允许误差等内容。校准证书编号：HK2003061192。现场验证确认，纠正措施完成情况符合要求。同意关闭不符合项。

13.3、现场重点抽查了《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程》等测量过程，测量过程及测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录，满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业在用的测量设备，均委外送检到“深圳市华科计量检测技术有限公司校准”。机构资质：中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L8465。随机抽3份测量设备的校准证书。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查：《控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程》。满足标准要求。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2现场重点抽查了《控制系统（PLC）耐受电压检验不确定度评定》，不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了控制系统（PLC）耐受电压检验测量过程有效性确认记录，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》、《测量过程有效性确认记录》。

13.6、企业主要生产用能为电、水。2019年度，企业用电能耗0.24吨标煤、用水耗0.0002吨标煤，合计能耗为0.2402吨标煤，不是重点用能单位。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年5月10日文件审核和2020年5月11-12日现场审核（远程审核）、2020年08月23日-24日（现场审核）情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证。测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，濮阳中原信息技术有限公司，测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、增加企业测量过程的识别项目；

15.2、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

15.3、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

15.4、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16. 其他需要说明的事项:无其他需要说明的事项。

17. 审核组组长（签字）：          日期：2020、5、12

日期：2020、8、24

- 审核组成员(签字)：                     日期：2020、5、12

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：