编  号：0163-2020

现场审核记录

企业名称： 青岛佳明测控科技股份有限公司

审核员：   刘复荣

审核日期： 2020年08月22日下午至2020年08月24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了JMCKCL-WJ06-2020《文件管理程序》，其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查质量部使用的企业标准Q/0213J MC 001-2019YSB连续监测系统、Q021 3JMC 002-2020化学需氧量在线自动监测仪。受控、现行有效。 | 质量部 技术中心 生产事业部 | 否 |
| 2 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编写了JMCKCL-WJ07-2020《软件管理程序》。 企业目前没有测量软件。 | 质量部 生产事业部 | 否 |
| 3 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 7.2.4测量过程的记录 | 企业编写了JMCKCL-WJ08-2020《记录管理程序》，规定了记录的控制要求。 查生产事业部的“水质自动监测仪调试记录表”，产品：化学需氧量（COD）在线自动监测仪，产品编号：MB01000184-202005001,检验项目共8 项，使用的检测设备为标液，检验日期：2020.5.3。检测依据：Q/0213JMC 002-2020,符合要求。 | 质量部 技术中心 生产事业部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 | 企业编制了JMCKCL-WJ09-2020《标识管理程序》、JMCKCL-WJ10-20 20《测量设备管理程序》、JMCKCL-WJ -2020《溯源性管理程序》。对计量确认状态标识的使用方法、测量设备的维护管理及溯源和受控要求做出了明确的规定。 企业共有93台测量设备纳入测量管理体系。企业编制了《测量设备台账》，对测量设备进行了分类管理、溯源符合要求。 抽查器具编号：19074736；型号规格：ZC25B-3的绝缘电阻表，已由“深圳市中测计量检测技术有限公司”校准；校准日期：2020年3月14日；校准证书编号：ST202003039357。已粘贴了计量确认状态标识，确认日期为2020.3.14，有效期至2020.3.13，标识清晰规范。 查企业的《标准物质台账》，共有10种标准物质。台账记录了标准物质的批号、供应商、标准值、准确度、有效期等相关信息。 查生产事业部现场编号为109605 1，规格型号为AN9620X的泄露电流测试仪上标识的校准日期为2019.3.15 经确认，校准证书已经过期，不符合6.3.1测量设备的要求。 | 质量部 生产事业部 供应链中心 | 不符合02 |
| 5 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编写了JMCKCL-WJ11-2020《环境管理程序》文件，查2020年7月生产事业部光电精密仪器车间的“工作环境月检查表”，记录了温度、湿度、清洁度，环境条件满足要求。 | 质量部 生产事业部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业JMCKCL-WJ12-2020《外部供方管理程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 查测量设备的《合格供方台账》，入账的主要测量设备供方为12家。抽查测量设备供应商“上海美谱达仪器有限公司”，该公司供应的设备为紫外可见分光光度计；“南京祥瑞德电器科技有限公司”，该公司供应的设备为绝缘电阻表。查《测量设备供方资质调查评价表》及《检测设备供方评价表》，企业已对上述2家测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查检定校准服务的《合格供方台账》，企业的检定/校准服务商共2家，其中“青岛市计量技术研究院”的计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37002号，其提供分度吸量管等设备的检定/校准服务；“深圳市中测计量检测技术有公司”，其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L4085，提供量筒等测量设备的检定/校准服务。查《检定校准服务供方资质调查评价表》及《检定校准服务供方评价表》，两家检定/校准服务供方均符合要求。 查《标准物质供方评价表》1份，供方名称：坛墨质检科技有限公司，供应的产品：总林溶液标准物质等4种。评价结论：供方提供的标准物质满足本公司的要求。 | 供应链中心 质量部 | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了JMCKCL-WJ15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，编写了JMCKCL-WJ13-2020《计量确认管理程序》。建立了《测量过程控制一览 表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》对测量过程进行了管控。 企业共识别31个测量过程，其中关键过程3个，重要过程19个、一般过程9个。对测量过程进行了分类管理，对过程的测量要求进行识别并导出了计量 要求。 抽查《YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程控制规范》和《挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测过程控制规范》，按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时 的处理措施、记录要求等进行控制。查“YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测过程”的《计量确认过程验证记录表》，采用比较法进行验证，验证方法正确。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行了监视控制。 | 质量部 技术中心 生产事业部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了JMCKCL-WJ14-2020《计量确认间隔管理程序》、JMCKCL -WJ10-2020《测量设备管理程序》文件。企业暂无需要调整间隔的测量设 备。 | 质量部 技术中心 | 否 |
| 9 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了JMCKCL-WJ10-2020《测量设备管理程序》文件、JMCKC L-WJ17-2020《溯源性管理程序》文件和JMCKCL-WJ14-2020《计量确认间隔管理程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量部 生产事业部 技术中心 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了JMCKCL-WJ16-2020《测量不确定度管理程序》文件，规定了对测量过程和测量结果的不确定度评定要求。 抽查“YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测测量不确定度评定报告”和“挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测测量不确定度评定报告”，评定方法正确。见附件《YSB型烟气连续监测系统绝缘电阻检测测量不确定度评定报告》和《挥发性有机物（VOCs）在线检测系统接地电阻检测测量不确定度评定报告》。 | 质量部 技术中心 | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了JMCKCL-WJ17-2020《溯源性管理程序》，规定了对测量设备的溯源管理要求。 企业的测量设备均委外到“青岛市计量技术研究院”和“深圳市中测计量检测技术有限公司”和进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查出厂编号：B2007-7，规格型号：5000mL的单标线容量瓶，校定机构：青岛市计量技术研究院，证书编号：LG820018666-007,检定日期：2020.7.3。 检定证书，填写规范，符合要求。量值已溯源到SI单位标准。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业建立了JMCKCL-WJ19-2020《不合格控制程序》，防止不合格的测量设备带来计量数据失准，确保测量数据准确、可靠。对发现的不合格进行确认，加以标识进行隔离，并做好记录。已对不合格测量设备的处置做出了明确规定。企业于2020年6月8日至6月9日进行了测量管理体系内审，发现了1项一般不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 质量部 技术中心 生产事业部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编写了JMCKCL-WJ20-2020《改进管理控制程序》文件，对潜在的不合格，分析其原因，采取有效的措施，防止不合格发生；对已发现的不合格，分析原因，采取有效的纠正措施，预防不合格再次发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。 | 质量部 技术中心 生产事业部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查生产事业部的“水质自动监测仪调试记录表”，产品：氨氮在线自动监测仪。产品编号：MB01000188-20200 5001，检验日期：2020.3.1，计量单位的使用情况符合要求。 企业共3件强检设备，已建立“测量设备台账（强检）”，符合要求。 | 质量部 技术中心 生产事业部 | 否 |