编     号：0163-2020

现场审核记录

企业名称：_青岛佳明测控科技股份有限公司_

审核员：___刘文动____________________

审核日期： 2020年08月22日 下午至2020年08月24日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了JMCKCL-WJ06-2020《文件管理程序》规定了测量管理体系文件的控制要求。明确了文件的编写、审核、批准、发放、更改以及存档和受控管理的规定。 查：GB/T 34065-2017《分析仪器的安全要求》执行标准一份，现行有效，已进行了受控。 | 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了JMCKCL-WJ08-2020《记录管理程序》，对记录的范围、收集、标识、保存和归档做了详细了要求，规定了记录的控制要求。规定保存期限至少3年。 查：生产事业部使用的《产品调试记录表》,记录编号：QR/JM-7.5.3-02，记录信息填写清晰、规范。 查：生产事业部使用的《水质自动监测仪调试记录表》1份,记录编号：MB01000188-202003002.记录信息填写清晰、规范。 | 质量部 生产事业部 | 否 |
| 3 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业现场测量设备均有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整清晰。 现场查看：PH计编号：600313N 0015050009，校准日期：2020年03月14日；紫外可见分光光度计编号：15408012，校准日期：2020年03月14日，标识符合要求。 | 质量部 生产事业部 | 否 |
| 4 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1测量设备 | 企业建有《测量设备台账》，共有93台件测量设备，已进行A、B、C分类管理，强检3台件，包括监视设备和标准物质，测量设备处于有效的校准状态。 企业编制了JMCKCL-WJ10-2020《测量设备管理程序》 抽查： 1、编号为B2007-6的单标线容量瓶。 检定日期：2020年07月03日 证书编号：LG820018666-006 2、编号为US14E60184的气体流量计。 校准日期：2020年07月06日 证书编号：YX920021256-001 抽查2份检定/校准机构均为：青岛市计量技术研究院 计量检定机构授权证书号： （鲁）法计（2018）37002号。 台账信息和证书信息一致。量值均溯源至法定计量机构。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 质量部 生产事业部 | 否 |
| 5 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了JMCKCL-WJ11-2020《环境管理程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，以及环境条件超出要求应对测量结果进行修正。 查:《6S月度检查评分表7月》一份，检查内容：生产区域的环境管控。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7.2测量过程 | 企业编制了JMCKCL-WJ13-2020《计量确认管理程序》和JMCKCL-WJ16-2020《测量不确定度管理程序》，建有《测量过程及控制一览表》，共31个测量过程，3个关键控制过程、19个重要控制过程、9个一般控制过程。 查：企业已识别的高度控制测量过程，接地电阻的测量过程，查看了《接地电阻检测过程控制规范》计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见接地电阻测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《接地电阻测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 查：质量部出具的编号MB0100010 4-20208002的《烟气监测控制板出厂检验报告单》中缺少检测依据技术标准的相关信息。不符合认证审核准则条款号7.2.4 a测量过程的记录”的要求。 | 质量部 生产事业部 | 不符合03 |
| 7 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了JMCKCL-WJ17-2020《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。 企业的测量设备均按照要求定期委外送检。 查1. “深圳市中测计量检测技术有限公司”中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L4085。 查2.“青岛市计量技术研究院”，计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37002号。 企业量值溯源符合标准要求。 | 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 8 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2．2 顾客满意 | 企业编制了JMCKCL-WJ02-2020《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年5月份进行了顾客满意度调查，共发放调查问卷8份，回收8份，顾客满意度结果为98.88%。 | 市场营销中心 质量部 | 否 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了JMCKCL-WJ19-2020《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2020年6月8日至9日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并整改，不符合项已关闭。 | 质量部 供应链中心 生产事业部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水和电。 2019年能耗为：电：2903280kWh，折标煤35.68吨标煤；水：20700吨，折标煤1.77吨标煤；标煤共消耗标煤37.45吨标煤。 该企业不是重点用能单位。 | 人力行政部 | 否 |