编    号：0097-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：上海欧特莱阀门机械有限公司

审核员：_王常宁_鞠录梅_____                审核日期： 2020年08月29日 上午至2020年08月30日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，公司总经理吴合理参加本次审核首次和末次会议，并在会上发言。公司领导对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识清楚。 企业计量职能部门质保部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。 | 管理者代表、质保部、技术部、生产部、人力资源部、采购部、营销部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的27个测量过程和2个关键测量过程，公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年5月25日发内部顾客满意度调查表10份，内部顾客满意率95.6%；2019年度外部顾客对产品质量满意率为95%。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 管理者代表、质保部、技术部、生产部、人力资源部、采购部、营销部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及5项质量目标，可测量，质保部对各部门进行统一考核，2019年计量工作质量目标完成。公司制定了“2020年计量工作质量目标计划”，质保部每季度对目标的完成情况进行统计，年终汇总考核。 | 质保部 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。质保部负责各项体系运行工作，测量管理体系文件资料等日常管理工作做得较好。 企业制定了2020年人员培训计划。抽查：2020年培训计划，4月24日ISO10012:2003标准相关内容学习培训，有参训人员名单，培训记录、效果评价，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 人力资源部、质保部 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查：2020年8月28日，产品名称为“流量调节阀”《零件加工工序工序流转卡》、2020年7月的《阀门试验记录》等 记录信息量完整，有检验规程、检验记录、检验合格证，使用计量单位基本正确，报告记录按程序文件规定对记录实施管理，保存期三年。 | 质保部、生产部、技术部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：公司测量设备均由上海市松江区计量质量检测所进行检定/校准服务。检定/校准证书由质保部保存。 抽查：编号E571外径千分尺于2020年5月12日由上海市松江区计量质量检测所检定，证书编号：202005-02-420002355；编号2-50800130的游标卡尺于2020年5月12日由上海市松江区计量质量检测所检定，证书编号：202005-01-420002365。 测量设备使用环境条件满足要求。 设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证。抽查的7份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 不符合项：生产车间现场使用（0~500）mm游标卡尺，未列入台账登记，未对其进行计量管理。 | 质保部、生产部 | 不符合项01 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？对提供测量设备和辅助材料、消耗材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：提供有《合格供方名单》 ，公司对提供测量设备和辅材的合格供方、提供测量检测的外部服务方进行动态管理，有合格供方和服务方名单、资质、授权范围及评价记录。抽查：上海市松江区计量质量检测所法定计量检定机构授权证书号：（沪）法计（2016）106号，资质满足要求。 | 质保部、生产部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“阀体表面涂层厚度检验测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 抽查：编号：47947，证书号：ZS2077960S外径千分尺，编号5102050454，证书编号：ZS2077965S，游标卡尺，均在有效期内。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 质保部、生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业本次没有新增关键测量过程“阀体表面涂层厚度检验测量过程”，目前共已识别2个关键测量过程，查：“阀体表面涂层厚度检验测量过程”，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 质保部对关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“阀体表面涂层厚度检验测量过程不确定度评定”资料。 | 质保部、生产部 | 否 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2020年5月5日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，审核分2组进行。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。本次内部审核提出1项不符合项，涉及部门生产车间，已制定了相关的预防纠正措施，整改完成。 公司于2020年5月25日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理吴合理 主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，为企业的健康发展起到了积极作用。 | 管理者代表、质保部、技术部、生产部、人力资源部、采购部、营销部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《阀体表面涂层厚度检验测量过程监视统计记录表》显示:2020年1月到2020年8月对“阀体表面涂层厚度检验测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：阀体表面涂层厚度检验测量过程监视记录及均值-极差控制图。 | 质保部、生产部 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 上年度监督审核开出1项不符合项，公司对提出的不符合项很重视，已对不符合项进行整改，经本次现场审核，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能及时整改并制定了预防纠正措施，能认真进行自查自纠，同意关闭上年度监督审核发现的不符合项。 | 质保部、技术部、生产部、人力资源部、采购部、营销部 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业102台件测量设备列入计量管理，没有强检计量器具。 记录表格、报告中法定计量单位书写基本正确，有部分检验记录中未标注计量单位，已和相关人员提出改进。 | 质保部、生产部、技术部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合标准和规定。公司测量管理体系认证证书用途：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象广告宣传；招投标加分；顾客的要求，企业自身素质的提升。 | 质保部、技术部、营销部 | 否 |
| 15 | 企业能源品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2019年用电460000kw/h、水10400t，折算6.9吨标煤吨。不是重点耗能企业。 | 生产部 | 否 |