[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0029-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__西安标准精密机械有限公司__     
审核员：__李俐___                                  审核日期： 2020年9月15日 

	序号
	审核内容及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，由技术部统计考核，行政部、生产部、技术部、供销部均能达标。

提供2020年上半年目标完成统计考核，均已达标。
	行政部、生产部、技术部、供销部
	不列入

	2
	企业内审和管理评审情况？
	5.4管理评审

8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年06月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理吕珂玲主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代杨杰总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

企业于2020年06月20日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个需要改进问题，并在规定的时间里完成了整改。
	行政部、生产部、技术部、供销部
	不列入

	3
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4 标识


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

抽查，出厂编号YLK1810A002，数显卡尺，B类测量设备，经设备江苏世通仪器检测服务有限公司2020.6.8校准，设备上已粘贴确认合格标签。

抽查，出厂编号43574，千分尺B类测量设备，经设备江苏世通仪器检测服务有限公司2020.6.8校准，设备上已粘贴确认合格标签。

抽查，出厂编号75167351，数显千分尺B类测量设备，经设备江苏世通仪器检测服务有限公司2020.6.8校准，设备上已粘贴确认合格标签。

符合标准和公司文件要求。
	行政部、生产部、技术部、供销部
	不列入

	
	
	6.3.1 测量设备
	查《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有40台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。
	行政部、生产部、技术部、供销部
	不列入



	
	
	6.3.2 环境
	公司对测量环境无特殊要求。
	生产部、技术部
	不列入

	
	
	7.3.2溯源性
	抽查，
编号为43574，(100-125)㎜，外径千分尺；编号为K18K260039，(0-150)㎜，带表卡尺；编号为75167351，数显千分尺均经江苏世通仪器检测服务有限公司校准。

见《测量设备溯源抽查表 》。
	行政部、生产部、技术部、供销部
	不列入



	4
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。技术部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》；未对江苏世通仪器检测服务有限公司的资质、授权范围进行评价。
	行政部、生产部、技术部供销部
	01

	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽查操纵窗口盖轴承端孔径检测过程的测量要求识别正确，配备的三点内径千分尺，已验证，验证方法正确，未出现不合格测量设备。
查生产部，编号：7162千分尺，经2019年7月20日检定合格，经7月25日确认；
编号：1588 深度尺，经2019年7月20日检定合格，经7月25日确认记录，确认记录满足要求。 
	行政部、生产部、技术部、供销部
	

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程

	企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了16个测量过程，抽查其中关键重要测量过程1个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。
抽查：操纵窗口盖轴承端孔径检测过程编制规范符合要求，计量要求导出经过验证，有效性得到确认。
	行政部、生产部、技术部、供销部
	

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	抽查操纵窗口盖轴承端孔径检测过程不确定度评定正确。
	行政部、生产部、技术部、供销部
	

	8
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	抽查操纵窗口盖轴承端孔径检测过程对三点内径千分尺的监视每月进行一次。
	行政部、生产部、技术部、供销部
	

	9
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	2019年7月17日，初次审核开具1个不符合项：“抽查了测量管理体系内审资料，参加内审的2名内审员未见到培训记录。”涉及GB/T19022-2003标准的6.1.2条款；2020.4.20公司对张斌、王红进行了培训提供了记录。经确认纠正措施有效，不符合项已经关闭。
	行政部、生产部、技术部、供销部

	

	10
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具,无定量包装产品。


	行政部、生产部、技术部、供销部
	

	11
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	2019年全年能耗60吨标煤，配备了2台电能表精度等级0.5～1.0级满足GB/17167的要求4.3条款。 


	行政部、生产部、技术部、供销部
	

	12
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。
	行政部、生产部、技术部、供销部
	


 1 / 2

