编    号：0029-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 温州市瓯斯特阀门有限公司

审 核 员：        余  慧                     审核日期：2020年 8月28日～8月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业压力表、游标卡尺、硬度计、千分尺、超声波测厚仪、深度尺等6台测量设备均经温州市计量技术研究院进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,但一些测量设备因人员延期回厂，未及时送检，其中0-600mm钢直尺未进行检定校准。企业已知，表示重新送检。 测量设备分类基本正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 质量部 生产部(车间) | 03 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立OST/MMS.09-2017《测量管理体系记录管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：阀体，阀盖材料成份光谱检测报告，记录了规格型号、供应商、时间、检验项目和要求、数据和项目检查结果并有试验人员和审核人员签字。 查：气动闸阀成品检验报告：规格型号，记录有检验验项目和内容、检验结果和对弈应数据，有检测员和审核员，签字日期：2020-08-15 记录时间、记录人等信息参数符合要求。 | 质量部 生产部(车间) | 否 |

| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见：企业按产品类型分别编制《测量过程及控制一览表》，抽查蝶阀（D343H-64-200）产品，共识别了42个测量过程，其中与关键参数、原材料和成品检测相关的过程识别为关键、重要测量过程。抽查壳体压力试验测量过程，测量要求识别正确，配备的气动试压台上压力表由温州市计量技术研究院检定。测量设备已验证，方法正确。 抽查已识别关键过程产品材质化学成份分析测量过程未按要求进行持续监视。 | 质量部 生产部(车间) | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增测量过程，查关键测量过程壳体压力试验测量过程，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质量部 生产部(车间) | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了OST/MMS.17-2017《测量不确定度管理程序》查关键测量过程壳体压力试验测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 质量部 生产部(车间) | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程基本按照检计划进行定期检定校准确认，个别超期将重新尽快送检，抽查已识别关键过程产品材质化学成份分析测量过程未按要求进行持续监视。 | 质量部 生产部(车间) | 02 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录均能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定，目前企业没有纳入强制检定目录设备。 | 质量部 生产部(车间) | 否 |