编    号：0047-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 浙江德卡控制阀仪表有限公司

审 核 员：        余  慧                         审核日期：2020年 8月29-30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业压力表、游标卡尺、硬度计、光谱仪、测厚仪、深度尺等6台测量设备经瑞安市计量测试检定年进行检定/校准，部分设备由瑞安所根据项目委托安正计量检测有限公司等单位进行，证书在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,但今年所贴标识为合格证不是计量确认标识与体系文件要求不相符。 测量设备分类基本正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 质管部 生产部(车间) | 02 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立DK/MMS.09-2017《测量管理体系记录管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。 查：阀体，阀盖材料成份光谱检测报告，记录了规格型号、时间、检验项目和数据和规范GB/T12229,检查结果并有试验人员和校对人员签字。 查：阀座渗透探伤试验报告：规格型号，记录有试验参数、检验内容、检验结果，有检测员和审核员，签字日期：2020-06-27 记录时间、记录人等信息参数符合要求。 | 质管部 生产部(车间) | 否 |

| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查见：企业按产品型号和结构如阀体、阀盖、阀杆，出厂等 分别编制《测量过程及控制一览表》，查看DN100RFP-3001b-03阀杆产品，共识别了28个测量过程，但企业相关人员对测量过程重要性的识别、控制理解上仍有不足，关键与一般测量过程未进行有效区分。抽查密封面硬度测量过程，测量要求识别正确，配备的硬度计由瑞安市计量测试检定所校准。测量设备已验证，方法正确。 | 质管部 生产部(车间) | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增测量过程，查关键测量过程密封面硬度测量过程，并进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 质管部 生产部(车间) | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了DK/MMS.17-2017《测量不确定度管理程序》查关键测量过程密封面测量过程，进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 质管部 生产部(车间) | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程基本按照检计划进行定期检定校准确认，对关键过程测量过程按照控制规范的频次进行持续监视上有待加强，不应遗漏。已与企业提出。 | 质管部 生产部(车间) | 否 |
| 7 | 计量单位使用和强制检定情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查质量记录均能采用法定计量单位。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定，目前企业只有一台压力表属于强制检定目录设备，按规定进行检定。 | 质管部 生产部(车间) | 否 |