编号：0060-2017-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆宝合石油科技开有限公司 | 审核员 | 王玉玲 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质检部 | 内径百分表 | 23611 | 10-18mm | ±0.008mm | 光栅式指示仪 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.7.2 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | L2196 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块4等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.7.2 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 1D070370 | （100-125）mm | ±0.01mm | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.7.2 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 01291684 | （175-200）mm | ±0.01mm | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2019.7.1 | √ |
| 质检部 | 里氏硬度计 | YA150031 | YD-3000A | ±10HLD | 标准硬度块3等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.4.27 | √ |
| 质检部 | 压力表 | BH-YLB01 | 0-60MPa | 1.6% | 压力校验仪0.05级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.4.27 | √ |
| 质检部 | 压力试验台 | BJHS123464 | 0-40MPa型 | U=1PaK=2 | 压力试验台检定装置0.25级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.6.5 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的（大庆油田计量检定测试所, 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司）机构进行检定、校准，抽查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年8月28日审核员签字： 部门代表签字： |